На поставку технических средств реабилитации (кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела), в том числе, для больных ДЦП для обеспечения ими в 2021 году инвалидов и детей-инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование и описание модификации Товара | Кол-во, шт. | Стоимость ед. руб. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП) должен быть предназначен для инвалидов, детей-инвалидов больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту.  Спинка должна быть изготовлена из алюминиевой трубы диаметром не менее 29мм и покрытая ударопрочной полимерной эмалью. Спинка должна иметь выгнутую форму для удобства перемещения сопровождающим лицом.  Спинка кресла-стула должна быть съемная, иметь мягкую накладку из вспененного полиуретана и регулироваться по высоте и глубине.  Размеры спинки должны быть ширина не менее 400 мм и высота не более 610мм.  Подголовник кресла-стула должен быть съёмный, анатомический, иметь регулировку по высоте и снабжен накладкой из вспененного полиуретана. Регулировка подголовника по высоте от сидения должна быть от не менее 350мм до не более 490мм.  Боковая поддержка туловища должна быть выполнена из алюминиевых труб диаметром не менее 24мм, покрыта ударопрочной полимерной эмалью и иметь резиновые накладки.  Боковая поддержка туловища должна регулироваться по ширине не менее чем на 45мм с обеих сторон.  Кресло-туалет должен быть оснащен ремнем с системой быстрой фиксации. Ремень должен крепится к спинке кресла-стула.  Сиденье кресла-стула должно быть откидное, легкосъемное, иметь гигиенический вырез и крепление для крышки туалетного судна.  Размеры сиденья должны быть не менее 280мм и не более 420мм.  Высота сиденья должна быть не более 560мм.  Сиденье кресла-туалета должно иметь съемную мягкую накладку из вспененного полиуретана.  Туалетное судно должно представлять собой пластиковое ведро с крышкой и коррозионно - стойкой ручкой для переноски.  Конструкция кресло-туалета должна позволять при снятом туалетном судне размещать кресло-туалет над унитазом для пользования стандартным туалетом.  Кресло стул должен иметь подножки и колёса.  Подножки должны быть быстросъемные, регулирующийся по высоте опорами стоп. Опоры стоп должны иметь рифленую поверхность.  Максимально вес пользователя должен быть не более 80кг  Вес изделия должен быть не более 22кг.  В комплекте поставки должно быть:  -паспорт на русском языке;  -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 10 | 120 907,22 |
| Итого: | | 10 |  |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности**

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла.

Поверхность сиденья должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Конструкция кресел-стульев с санитарным оснащением должна обеспечивать удобство при передвижении пользователя. Металлические части кресел-стульев должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего его лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке.**

В комплект кресла - стула с санитарным оснащением должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание товара в течение срока службы.

Упаковка кресел-стульев с санитарным оснащением должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

**Гарантийный срок** должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**Срок пользования** кресла-стульями должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.

**Место поставки:** согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области с правом выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением), в пунктах выдачи).

**Срок поставки**: до «30» октября 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.