Техническое задание

на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2021 году.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Едини-ца измере-ния | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица вне помещений. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Наличие амортизаторов. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник; -Боковые опоры для головы и тела; -Держатели для ног; - Спинка и сиденье, регулируемые по углу наклона; -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами; -Нагрудный и поясной ремень; Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 30 и не менее 42 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 30 и не менее 42 см. -Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне 14 см -24 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски (при наличии); - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. | Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия». ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела. Качество Товара должно подтверждаться Декларацией о соответствии либо сертификатом (при наличии). Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 11 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица вне помещений. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Наличие амортизаторов. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник; -Боковые опоры для головы и тела; -Держатели для ног; -Спинка и сиденье, регулируемые по углу наклона; -Подлокотники, регулируемые по высоте; -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами; Нагрудный и поясной ремень. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 24 и не менее 30 см. -Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне не более 28 и не менее 38 см. -Высота подлокотников, регулируемая в диапазоне 14 см -24 см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски (при наличии); - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |  | шт. | 5 |
| Итого: | х | х | х | 16 |

Период поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "21" декабря 2021 года.

Порядок и место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара и не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.