Техническое задание

На поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных для обеспечения ими инвалидов в 2021 году                              ИКЗ: 211132602472113260100100270003092323

- Наименование товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена для добровольного применения национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

- Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара.

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Республики Мордовия для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

- Требования к месту, условиям и срокам поставки Товара

Место доставки товара: Российская Федерация, Республика Мордовия (обеспечение инвалидов креслами-колясками с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатными и прогулочными осуществляется по месту их жительства, при наличии направлений Фонда, либо по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Республики Мордовия).

Поставка в Республику Мордовия, г. Саранск (количество поставленного товара – 100%) - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра Получателей Товара.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2021 года.

- Требования к количественным и качественным характеристикам Товара

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим требованиям и условиям, предусмотренным для данного вида товара.

Количество – 24 (двадцать четыре) штуки.

Наименование Товара, его технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик кресла-коляски. | Количество, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 1 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую раму (складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - иметь высококачественную синтетическую обивку, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - передние и задние колёса литые, - сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 10 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 8 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 54 см, - длина коляски – не более 89 см, - высота коляски – не более 113 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -123x41x44 см, - ширина сиденья – не более 29 см (возможность регулировки ширины сидения подушечками) - глубина сиденья – не более 27 см, - высота спинки – не более 53 см, - диаметр передних колес – не более 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски – не более 15,6 кг, - максимальная нагрузка - 30 кг. - максимальный рост пользователя- 120 см В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |  |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 2 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую раму (складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - иметь высококачественную синтетическую обивку, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - литые передние и задние колёса; -сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 8 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 58 см, - длина коляски – не более 112 см, - высота коляски – не более 116 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) - 119x43x40 см, - ширина сиденья – не более 35 см (возможность регулировки ширины сидения подушечками) - глубина сиденья – не более 30 см, - высота спинки – не более 51 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски – 16,3 кг, - максимальная нагрузка - 50 кг. - максимальный рост пользователя- 140 см В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |  |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 3 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную, облегчённую раму (должна складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - должна быть изготовлена из высококачественной синтетической обивки, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - литые передние и задние колёса. - амортизация задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - регулировка угла наклона сидения в 3х положениях. - возможность увеличения глубины сидения на 5 см. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 12 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 62 см, - длина коляски – не более 121 см, - высота коляски – не более 125 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) - 125x43x57 см, - ширина сиденья – не более 36 см - ширина сидения с возможностью регулировки подушечками - глубина сиденья – не более 40 см, - высота спинки – не более 72 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 25 см, - вес коляски – 21,8 кг, - максимальная нагрузка - 75 кг. - максимальный рост пользователя- 170 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |  |
| 4. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 1 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую раму (складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - иметь высококачественную синтетическую обивку, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - передние и задние колёса пневматические, - сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 10 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 8 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик (при необходимости) - зонтик -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 54 см, - длина коляски – не более 89 см, - высота коляски – не более 113 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -123x41x44 см, - ширина сиденья – не более 29 см (возможность регулировки ширины сидения подушечками) - глубина сиденья – не более 27 см, - высота спинки – не более 53 см, - диаметр передних колес – не более 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски – не более 15,6 кг, - максимальная нагрузка - 30 кг. - максимальный рост пользователя- 120 см В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |  |
| 5. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 2 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - кресло-коляска должна быть складная, иметь облегчённую раму (складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - иметь высококачественную синтетическую обивку, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - пневматические передние и задние колёса; -сдвоенные задние быстросъемные колёса. - амортизация задних колёс, - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 8 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик (при необходимости) - зонтик -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 58 см, - длина коляски – не более 112 см, - высота коляски – не более 116 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) - 119x43x40 см, - ширина сиденья – не более 35 см (возможность регулировки ширины сидения подушечками) - глубина сиденья – не более 30 см, - высота спинки – не более 51 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 22 см, - вес коляски – 16,3 кг, - максимальная нагрузка - 50 кг. - максимальный рост пользователя- 140 см В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 1 |  |
| 6. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 3 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную, облегчённую раму (должна складываться в «трость»), должна быть изготовлена из алюминия, стали и пластика. - должна быть изготовлена из высококачественной синтетической обивки, - спинка должна иметь возможность плавной регулировки угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов, Кресло-коляска должна иметь: - пневматические передние и задние колёса. - амортизация задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - раздельные стояночные тормоза задних колёс, - возможность блокировки передних колёс, - регулировка угла наклона сидения в 3х положениях. - возможность увеличения глубины сидения на 5 см. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 12,5 см с шагом 25 мм; - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 12 см. - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения, вверх или вниз. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - пятиточечный ремень безопасности. - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик (при необходимости) - зонтик -подстаканник. Размеры коляски: - ширина коляски – не более 62 см, - длина коляски – не более 121 см, - высота коляски – не более 125 см, - размеры коляски в сложенном виде (ДхШхВ) - 125x43x57 см, - ширина сиденья – не более 36 см - ширина сидения с возможностью регулировки подушечками - глубина сиденья – не более 40 см, - высота спинки – не более 72 см, - диаметр передних колес - 18 см, - диаметр задних колес - 25 см, - вес коляски – 21,8 кг, - максимальная нагрузка - 75 кг. - максимальный рост пользователя- 170 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 3 |  |
| 7. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 4 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную облегчённую раму, изготовленную из алюминия, стали и пластика. - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, регулируемые по ширине. - спинка регулируется по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые фиксаторы для тела, регулируемые по ширине. - литые передние и задние колёса - вилки поворотных колес быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - быстросъёмные задние колёса, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 10 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - подстаканник, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте. -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 120 см, - высота коляски – не более 120 см, - размеры рамы коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -95х57х37 см, - ширина сиденья - от 23 до 36 см, - глубина сиденья – от 23 до 35 см - высота спинки – от 47 до 55 см, - высота подлокотников – от 18 до 23 см, - диаметр передних колес - 22 см, - диаметр задних колес - 27 см, - вес коляски – 23,6 кг, - максимальная нагрузка - 40 кг. - максимальный рост пользователя – 130 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 1 |  |
| 8. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 5 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.01.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную облегчённую раму, изготовленную из алюминия, стали и пластика. - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, Кресло-коляска должна иметь: - боковые упоры на сиденье, регулируемые по ширине. - спинка должна иметь регулировку угла наклона в 6 положениях от 5 до 75 градусов. - спинка, должна быть регулируемая по высоте, -подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые упоры для тела, должны быть регулируемые по ширине. - литые передние и задние колёса - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 15 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов, - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жёсткости. - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - подстаканник, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 135 см, - высота коляски – не более 135 см, - размеры рамы в сложенном виде (ДхШхВ) -118х60х40 см, - ширина сиденья - от 29 до 43 см, - глубина сиденья – от 33 до 44 см, - высота спинки – от 55 до 70 см, - высота подлокотников – от 21 до 27 см, - диаметр передних колес – 17 см, - диаметр задних колес - 25 см, - вес коляски –28,5 кг, - максимальная нагрузка - 75 кг. - максимальный рост пользователя- 165 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |  |
| 9. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 4 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную облегчённую раму, изготовленную из алюминия, стали и пластика. - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, регулируемые по ширине. - спинка регулируется по углу наклона в 4х положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые фиксаторы для тела, регулируемые по ширине. - пневматические передние и задние колёса - вилки поворотных колес быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса. - быстросъёмные задние колёса, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 10 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости. - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - подстаканник, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте. -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 120 см, - высота коляски – не более 120 см, - размеры рамы коляски в сложенном виде (ДхШхВ) -95х57х37 см, - ширина сиденья - от 23 до 36 см, - глубина сиденья – от 23 до 35 см - высота спинки – от 47 до 55 см, - высота подлокотников – от 18 до 23 см, - диаметр передних колес - 22 см, - диаметр задних колес - 27 см, - вес коляски – 23,6 кг, - максимальная нагрузка - 40 кг. - максимальный рост пользователя – 130 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 2 |  |
| 10. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 5 ОКПД2 – 30.92.20.000 КОЗ – 01.28.07.02.02.05 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях и условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складную облегчённую раму, изготовленную из алюминия, стали и пластика. - высококачественную синтетическую обивку, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, Кресло-коляска должна иметь: - боковые упоры на сиденье, регулируемые по ширине. - спинка должна иметь регулировку угла наклона в 6 положениях от 5 до 75 градусов. - спинка, должна быть регулируемая по высоте, -подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте в диапазоне 5 см. - боковые упоры для тела, должны быть регулируемые по ширине. - пневматические передние и задние колёса - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - быстросъёмные задние колёса. - ножной упор для преодоления бордюров, - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне 15 см с шагом 25 мм; с ремнями-фиксаторами для стоп. - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов, - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жёсткости. - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте. Кресло-коляска должна иметь следующую комплектацию: - барьер, - подголовник, - подлокотники, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - подстаканник, - пятиточечный ремень безопасности, - поясничный валик, регулируемый по высоте -2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку - столик - зонтик (при необходимости) Размеры коляски: - ширина коляски – не более 60 см, - длина коляски – не более 135 см, - высота коляски – не более 135 см, - размеры рамы в сложенном виде (ДхШхВ) -118х60х40 см, - ширина сиденья - от 29 до 43 см, - глубина сиденья – от 33 до 44 см, - высота спинки – от 55 до 70 см, - высота подлокотников – от 21 до 27 см, - диаметр передних колес – 17 см, - диаметр задних колес - 25 см, - вес коляски –28,5 кг, - максимальная нагрузка - 75 кг. - максимальный рост пользователя- 165 см В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 6 |  |