Техническое задание

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с жесткой спинкой и сидением для обеспечения инвалидов в 2021 году

Предмет – поставка кресло-колясок с ручным  с жесткой спинкой и сидением для обеспечения инвалидов в 2021 году

Количество 135  шт.

Начальная (максимальная) цена контракта 2 988 494 руб. 12 коп, НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

2.1. Место поставки товара:

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский р-н, Вяземский р-н, р-н им. Лазо, Нанайский р-н, Бикинский р-н | 85 |
| 2 | Комсомольский район, Солнечный район | 35 |
| 3 | Николаевский р-н, Ульчский р-н, Охотский р-н, Аяно-Майский р-н, Тугуро-Чумиканский р-н | 3 |
| 4 | Верхнебуреинский р-н, Амурский р-н, р-н Полины Осипенко | 5 |
| 5 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 7 |
|  | Всего | 135 |

2.2. Сроки поставки товара до 10.12.2021 . 100% объема поставки.

2.3. Срок действия контракта до 31.12.2021г.

Календарный план поставки Товара в субъект: до 31.10.2021 г– 135 шт.

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

4.Технические требования

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных      (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

5. Требования к качеству и безопасности

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации: они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должена отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании; должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

6. Маркировка, упаковка, комплектность.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресло-коляски конкретных типов.

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

На каждой кресло-коляски должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес производителя кресло-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресло-коляски обозначение типа (модели) кресло-коляски (в зависимости от модификации);

- артикул модификации кресло-коляски;

- серийный номер кресло-коляски;

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем). Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания получателем акта сдачи-приемки товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся

(указать адрес местонахождения сервисной службы)

Для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| Наименование товара, изготовитель | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-04 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, диаметром не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки которые должны легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Спинка и сиденье на жестком основании. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длинной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные, просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна иметь ручки для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Максимальная грузоподъемность кресло-колясок шириной сидения от 38+/- 1см до 50+/-1 см не менее 125 кг. включительно. Максимальная грузоподъемность кресло-коляски шириной сидения 55+/- 1см не менее 170кг. Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения не более 22 кг. В комплект поставки входят: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 75 |
|  | Ширина сидения 38см +/- 1см | 1 |
|  | Ширина сидения 40см +/- 1см | 7 |
|  | Ширина сидения 42см +/- 1см | 7 |
|  | Ширина сидения 45см +/- 1см | 51 |
|  | Ширина сидения 48см +/- 1см | 3 |
|  | Ширина сидения 50см+/- 1см | 4 |
|  | Ширина сидения 55см+/- 1см | 2 |
| Кресло-коляска с ручным приводом (с жестким сидением и спинкой) прогулочная в том числе (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью для преимущественного использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции, обеспечивающую надежность и стабильность при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской. Кресло-коляска должна иметь возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки, иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Спинка и сиденье на жестком основании. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра ни менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и регулироваться по высоте. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины и быть длинной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть быстросъемные, поворотные. Просто отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте в диапазоне от 36 см до 47 см и углу наклона 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенном на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 градусов до 15 градусов; - изменение длинны колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована: - подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальная грузоподъемность кресло-колясок шириной сидения от 38+/- 1см до 50+/-1 см не менее 125 кг. включительно. Максимальная грузоподъемность кресло-коляски шириной сидения 55+/- 1см не менее 170кг. Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения не более 22 кг. В комплект поставки входят: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 60 |
|  | Ширина сидения 38см +/- 1см | 1 |
|  | Ширина сидения 40см +/- 1см | 2 |
|  | Ширина сидения 42см +/- 1см | 4 |
|  | Ширина сидения 45см +/- 1см | 29 |
|  | Ширина сидения 50см +/- 1см | 13 |
|  | Ширина сидения 55см +/- 1см | 2 |
|  | ИТОГО | 135 |