Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии (микропроцессорным управлением) для обеспечения в 2021 г. застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

- Основные требования к работам:

| № п/п | Наименование протеза | Описание протеза | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с внешним источником энергии (микропроцессорным управлением) | Приемная гильза должна быть изготовлена по индивидуальному гипсовому слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза должно быть геометрическим за счет формы культи. Кисть - с биоэлектрическим пропорциональным программным управлением, формоприспосабливаемая, с активным схватом и активным раскрытием, должна обладать возможностью переключения от мио сигналов на 14 различных видов схватов и положения кисти. Переключение должно быть возможно из любого положения в любой другой. Каждый палец кисти должен быть оснащен индивидуальным электромеханическим приводом и силиконовым наконечником. Пальцы со 2-го по 5-ый - с подвижными взаимозависимыми 2-мя суставами. Большой палец кисти- с электромеханическим управлением движений: сгибание-разгибание, приведение-отведение. Минимальное время до силового захвата - 0,4 сек. Кисть должна обладать вибротактильным осязанием (обратной связью) 3-х уровней усилия, указательный палец должен быть оснащен функцией управления «мультитач» дисплеями. Максимальная нагрузка на палец на уровне средней фаланги не менее 6 кг. Максимальная нагрузка на кисть не менее 60 кг. При включении системы управления кисть становится в физиологическое положение. Адаптер быстросъемный с возможностью 360° бесшумной ротации, усилие для вращения должно настраиваться индивидуально под конкретного пользователя. Аккумуляторная батарея, встроенная не менее 1290мАч. Зарядное устройство от промышленной сети 220в., а также от внешнего зарядного устройства (пауэрбанк) входящим в комплект. Уровень шума при движении всех пальцев, не должно превышать 50дб. Тип протеза любой, по назначению. Должно быть 2 чехла. Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев (не включает случайные повреждения). | 2 |
| Информация о сроке службы на изделия | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий/срок службы не установлен (указать конкретное условие) |

- Требования к качеству, безопасности и результатам выполненных работ

Протезы должны отвечать требованиям национальных стандартов РФ: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик».

# Протезирование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Выполняемые работы по обеспечению получателей протезами верхней конечности должны содержать комплекс медицинских, социальных, организационных и технических мероприятий, проводимых с пострадавшими, имеющими нарушения и (или) дефекты верхних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности путем частичного восстановления опорно-двигательных функций и (или) устранения косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезирования.

Выполняемые работы по обеспечению получателей протезами должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протеза с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протеза, подгонку и обучение пользованию протезом с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу изделия, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезов за счет Исполнителя.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателей частично восстановлены функции верхней конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

3.Срок выполнения работ: не позднее 10.12.2021 выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с техническими требованиями и передать их результат непосредственно получателям.

4. Место выполнения работ: по месту изготовления протезно-ортопедических изделий.

5. Объем выполняемых работ: 2 шт.