**Описание объекта закупки.**

**На поставку в 2021 году кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения детей-инвалидов.**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование Товара, страна происхождения Товара** | **Описание функциональных и технических характеристик Товара** | **Кол-во** |
| 1 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП  **комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 15 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки-не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 30 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке  - гарантийный талон.  - набор инструментов | 10 |
| 2 | Кресло-коляска для детей-инвалидов и детей с заболеванием ДЦП  **комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 21 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки – не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 50 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке  - гарантийный талон.  - набор инструментов | 10 |
| 3 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП  **комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 25 см, верхнее значение должно быть не менее 38 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки – не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 50 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке  - гарантийный талон.  - набор инструментов | 80 |
| 4 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП  **прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 15 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки – не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 30 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - гарантийный талон  - набор инструментов | 10 |
| 5 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП  **прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 21 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки – не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 30 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - гарантийный талон  - набор инструментов | 10 |
| 6 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП  **прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  **Характеристики:**  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - высококачественная синтетическая обивка,  - спинка с возможность плавной регулировки угла наклона  - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические,  - амортизация задних колёс,  - быстросъёмные задние колёса.  - стояночные тормоза задних колёс,  - возможность блокировки передних колёс,  - ножной упор для преодоления бордюров,  - опора подножки с регулировкой высоты ,  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,  - ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.  **Комплектация:**  - барьер,- подголовник,  - клин-абдуктор,  - капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.  - пятиточечный ремень безопасности.  - поясничный валик, регулируемый по высоте  -2 боковые съемные подушечки на сидение  -2 боковые съемные подушечки на спинку  **Размеры коляски:**  - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 25 см, верхнее значение должно быть не менее 38 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см  - глубина сиденья не менее 27см,  - высота спинки – не менее 47 см,  - диаметр передних колес – не менее 18 см,  - диаметр задних колес – не менее 22 см,  - вес коляски –не менее 15, кг,  - максимальная нагрузка – не менее 30 кг.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - гарантийный талон  - набор инструментов | 80 |
| ИТОГО | |  | 200 |