Техническое задание на поставку кресло-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2024 году

Наименование товара

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) и кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).

Требования к функциональным характеристикам, безопасности и качеству товара

Конструкция кресло-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти кресло-коляски предназначены.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресло-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресло-коляски должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 (часть 16).

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».  (Разд. 3,4).

Складывающиеся и регулирующие механизмы кресло-колясок должны надежно запираться в любой фиксированной позиции. Конструкция кресло-колясок должна предусматривать устройства для защиты Получателя от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара (при наличии) либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара.

На кресло-коляске должна иметься маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресло-коляски и (или) руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи средства должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения Получателей техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам средства и подбора средства с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного Получателя.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара до 30.08.2024г.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока не является основанием отклонения заявки участника закупки).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара. Гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие кресло-колясок (входящие в состав кресло-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования, терминология, показатели и условные обозначения приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 342н от 27  апреля 2023г "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА инвалидов.

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР Классификации | Описание объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000-00000023- Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-07 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для лиц с большим весом, имеющая рамную конструкцию из высокопрочных тонкостенных металлических трубок. Конструкция кресло-коляски должна иметь: - возможность складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте голени; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях; - приводные колеса должны иметь цельнолитые покрышки; - задние приводные колеса должны иметь регулировку по высоте; - подлокотники должны быть откидные или съемные, регулируемые по высоте; - съемная подушка на сиденье должна быть толщиной не менее 5 см.; - ремень безопасности; - ручки для толкания сопровождающим лицом; - коляска должна быть оснащена стояночными тормозами, антиопрокидывающим устройством; - ширины сиденья: от 52 см. до 65 см. - максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг; - масса кресло-коляски должна быть не более 23 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке) | 25 |
| 2 | 30.92.20.000-00000019- Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-08 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для лиц с большим весом, имеющая рамную конструкцию из высокопрочных тонкостенных металлических трубок. Конструкция кресло-коляски должна иметь: - возможность складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте голени; - передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами; - передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях; - приводные колеса должны иметь пневматические покрышки; - задние приводные колеса должны иметь регулировку по высоте; - подлокотники должны быть откидные или съемные, регулируемые по высоте; - съемная подушка на сиденье толщиной не менее 5 см.; - ремень безопасности; - ручки для толкания сопровождающим лицом; - коляска должна быть оснащена стояночными тормозами, антиопрокидывающим устройством; - ширины сиденья: от 52 см. до 65 см. - максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг; - масса кресло-коляски должна быть не более 23 кг. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке) | 20 |
| ИТОГО: |  |  |  | 45 |