Описания объекта закупки

выполнение работ по изготовлению

протезов нижних конечностей в 2024 году

Наименование работ

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование нижних конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление функциональных возможностей пациента, осуществляемый с использованием замены утраченной нижней конечности искусственным эквивалентом (протезом), с максимальным сохранением индивидуальных особенностей пациента.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Исполнитель подтверждает качество изготавливаемых протезов нижних конечностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства могут быть очищены или продезинфицированы.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первичо-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

- постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

- рабочий протез нижней конечности должен иметь внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических жидкостей.

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями;

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, в том числе, обязательную предварительную процедуру замера протезируемой культи нижней конечности или снятие с нее слепков, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работы по изготовлению протезов предусматривают обязанность исполнителя (подрядчика) в ходе выполнения работ (оказания услуг) по протезированию нижних конечностей обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и организовать выдачу технического средства реабилитации.

В соответствии с «ГОСТ Р 59542-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности» обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно – ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ (оказания услуг) по протезированию нижних конечностей.

В целях подтверждения проведенного обучения должно быть предусмотрено условие об обязанности исполнителя (подрядчика) составить в соответствии с требованиями пункта 4.6 ГОСТ Р 59542-2021 заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах – один экземпляр передается получателю, второй экземпляр остается у исполнителя (подрядчика), третий экземпляр передается заказчику с актом приема передачи изделия получателю.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Маркировка, упаковка и хранение протезов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (раздел 13.2 «Маркировка», раздел 14 «Упаковка»).

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у него частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и должен быть не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по медицинским показаниям - до 3-х раз в год.

Гарантия не распространятся на изделия, вышедшие из строя не по вине производителя (несоблюдение инструкций изготовителя, изменение объемных размеров культи инвалида).

Осуществление гарантийного обслуживания протезов предусматривает обязанность исполнителя (подрядчика) при выдаче изделия получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийного обслуживание изделиях. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пункта приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), исполнителем (подрядчиком) должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Требования к месту, срокам:

Срок выполнения работ: до 01 сентября 2024 года включительно.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

в количестве 49 шт.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Вид и наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 | Протез стопы | Протез стопы Протез стопы. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с выкладкой смягчающим вспененным материалом. Бесшарнирная полиуретановая стопа анатомической формы, с мультиаксиальной подвижностью для достижения интегрированных биомеханических характеристик, с повышенной упругостью носочной части. Чехлы хлопчатобумажные. Крепление за счет анатомической формы и лентами Велкро. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 2 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Протез голени для купания, модульный. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием гелевого герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства водоустойчивые с пазами, обеспечивающими заполнение несущих соединений водой при заходе в воду, предотвращающее всплывание протеза, на нагрузку до 150 кг. Стопа бесшарнирная, монолитная водоустойчивая, с противоскользящим профилем подошвы, имеет защиту от попадания воды за счет нанесенного покрытия из герметизирующей смолы, РСУ стопы из титана, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для купания. | 4 |
| 3 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для купания Протез голени для купания, модульный. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые для вакуумного крепления, демпфирующие ударные воздействия и стабилизирующей ткани культи, со встроенной мембраной. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства водоустойчивые с пазами, обеспечивающими заполнение несущих соединений водой при заходе в воду, предотвращающее всплывание протеза, на нагрузку до 150 кг. Стопа бесшарнирная, монолитная водоустойчивая, с противоскользящим профилем подошвы, имеет защиту от попадания воды за счет нанесенного покрытия из герметизирующей смолы, РСУ стопы из титана, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для купания. | 2 |
| 4 | 8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания Протез бедра модульный для купания. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная – несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства - влагозащищённый материал. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания и разгибания, с возможностью регулировки подкосоустойчивости, материал – алюминий, на нагрузку до 125кг., максимальный угол сгибания 135 градусов, водоустойчивый с возможностью использования фиксатора для обеспечения безопасной фазы опоры при приеме водных процедур. Стопа бесшарнирная, монолитная водоустойчивая, с противоскользящим профилем подошвы. Тип протеза: для купания. | 1 |
| 5 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 6 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 7 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с применением вкладной гильзы из вспененного материала. Крепление протеза за счет анатомической формы с использованием тканевого наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с двойными карбоновыми пружинами, с продольно разделенным передним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с отведенным большим пальцем, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела, на нагрузку до 150 кг, водозащищенная, включая соленую и хлорированную воду, с дренажными отверстиями в оболочке. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 8 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая низкопрофильная, с динамичными пяточными клиньями, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 9 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная из вспененного пенополиэтилена. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с применением вкладной гильзы из вспененного материала. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление c использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 10 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая низкопрофильная с разделенным передним отделом для улучшения характеристик сцепления с поверхностью опоры и устойчивости при ходьбе по неровной поверхности или при быстром изменении направления движения, с изменяемой жесткостью пятки. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 11 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 12 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям. Повышенные углы сгибания и разгибания стопы для передвижения по наклонным поверхностям, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 13 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – полужесткая водооталкивающая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется полиуретановый чехол для вакуумного крепления, демпфирующий ударные воздействия и равномерно распределяющий давление на культю. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с двойными карбоновыми пружинами, с продольно разделенным передним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с отведенным большим пальцем, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела, на нагрузку до 150 кг, водозащищенная, включая соленую и хлорированную воду, с дренажными отверстиями в оболочке. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 14 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям. Повышенные углы сгибания и разгибания стопы для передвижения по наклонным поверхностям, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 15 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием замка, ламинируемого в несущую гильзу и позволяющего любое пространственное построение схемы протеза. Дополнительное крепление тканевым наколенником. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Стопа углепластиковая с двойными карбоновыми пружинами, с продольно разделенным передним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с отведенным большим пальцем, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела, на нагрузку до 150 кг, водозащищенная, включая соленую и хлорированную воду, с дренажными отверстиями в оболочке. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 16 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом, модульный. Пробная приёмная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пользователя. Стопа углепластиковая с двойными карбоновыми пружинами, с продольно разделенным передним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с отведенным большим пальцем, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела, на нагрузку до 150 кг, водозащищенная, включая соленую и хлорированную воду, с дренажными отверстиями в оболочке. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 17 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием замка, ламинируемого в несущую гильзу и позволяющего любое пространственное построение схемы протеза. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с отведенным большим пальцем. Регулируемая высота каблука от 0 до 7-ми см. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 18 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида Стопа углепластиковая, с разделенным передним отделом для улучшения характеристик сцепления с поверхностью опоры и устойчивости при ходьбе по неровной поверхности или при быстром изменении направления движения, с изменяемой жесткостью пятки, с интегрированной вакуумной системой, оснащённой торсионной амортизацией, водозащищенная, с водоотводящими каналами в адаптере-пирамидке, дренажными отверстиями в оболочке стопы, на нагрузку до 150 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 2 |
| 19 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с сополимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Торсионное РСУ, воспроизводящее вращательные движения стопы в горизонтальной плоскости. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям. Повышенные углы сгибания и разгибания стопы для передвижения по наклонным поверхностям, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 20 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется полиуретановый чехол, равномерно распределяющий давление на культю, с внешним текстильным покрытием. Крепление вакуумное с использованием вакуумного насоса двухкамерной конструкции и полимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Стопа углепластиковая низкопрофильная с разделенным передним отделом для улучшения характеристик сцепления с поверхностью опоры и устойчивости при ходьбе по неровной поверхности или при быстром изменении направления движения, с изменяемой жесткостью пятки. Щиколотка гидравлическая с возможностью регулировки пациентом высоты каблука в диапазоне от 0 до 4,0 см. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 21 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Протез голени с полимерным чехлом модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый углепластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется сополимерный чехол, демпфирующий ударные воздействия и стабилизирующий ткани культи, с разной толщиной передней и задней стенок. Крепление вакуумное с использованием вакуумного клапана и сополимерного герметизирующего наколенника анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям, с гидравлической щиколоткой с диапазоном плантарной флексии – не менее 10 градусов, дорсифлексии – не менее 2 градусов, обеспечивающим стабильность при ходьбе по наклонной поверхности, с изменяемой высотой каблука 0-3,5 см. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 22 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Бедренный поддерживающий бандаж. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 150 градусов, с ламинируемой пластиной проксимального соединения. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 23 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление двухточечной системой фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир с ручным замком одноосный, облегченный, разблокировка замка осуществляется посредством тяги фиксатора, с автоматическим замыканием шарнира в положении стоя. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 24 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление двухточечной системой фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 25 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибание бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 175 градусов, на нагрузку до 125 кг. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 26 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Бедренный поддерживающий бандаж. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 170 градусов. Стопа с высокой отдачей энергии с комбинацией пружины из пластика и встроенного промежуточного трикотажного ремня, с выраженным подошвенным сгибанием. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 27 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием ламинируемого замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 28 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приёмная гильза по слепку с культи из легко формуемого термопласта. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса. С независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, угол сгибания 150 градусов. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 29 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые анатомической формы, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, угол сгибания 150 градусов. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Гидравлическая щиколотка с возможностью регулировки пациентом высоты каблука в диапазоне от 0 до 4,0 см. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 30 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная приёмная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Коленный шарнир с ручным замком одноосный, разблокировка замка осуществляется нажатием на переднюю поверхность модуля, с автоматическим замыканием шарнира в положении стоя. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 31 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная приёмная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа бесшарнирная с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем, с комбинацией сложноконтурного закладного элемента и функциональной оболочки из вспененного материала, на нагрузку до 125 кг. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 32 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приёмная гильза по слепку с культи из легко формуемого термопласта. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с механизмом торможения на протяжении всей фазы опоры, с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания и защитным чехлом, фаза переноса регулируется за счет осевого трения и усилия пружин, встроенных в голенооткидное устройство. Стопа с мультиаксиальной подвижностью облегченная, предназначенная для уверенного стояния и передвижения с низкой или средней скоростью, с многоосевым шарниром, позволяющим при нагрузке адаптироваться к поверхности опоры независимо от положения тела в пространстве. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 33 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 170 градусов, с ламинируемой пластиной проксимального соединения. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 34 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые анатомической формы, крепление с использованием ламинируемого замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса, с независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания для различных скоростей ходьбы, угол сгибания 175 градусов, на нагрузку до 125 кг. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 35 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Без косметической оболочки. Пробная гильза из легко формуемого пластика по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, материал - титан. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Коленный шарнир одноосный с ротационной гидравликой на нагрузку до 150 кг., с управляемым гидравлическим механизмом торможения в фазе опоры, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания в фазе переноса, водоустойчивый с возможностью использования фиксатора, переводящего коленный шарнир в режим замка. Стопа углепластиковая анатомической треугольной формы с гибкими сдвоенными пружинными элементами для гашения ударных воздействий, предназначена для различных скоростей ходьбы, водонепроницаемая: защита от пресной, соленой и хлорированной воды с водоотводящими каналами. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 36 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», обеспечивающим стабильность в фазе опоры и укорочение протеза в фазу переноса. С независимым двухкамерным пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, угол сгибания 175 градусов, на нагрузку до 125 кг. Стопа углепластиковая, базовая карбоновая пружина способна рекуперировать энергию фазы опоры; пяточная карбоновая пружина посредством контрольного карбонового кольца обеспечивает гибкость стопы в разных плоскостях для компенсации неровностей поверхности и контролируемого подошвенного сгибания до 12 градусов. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 37 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная приемная гильза по слепку с культи из легко формуемого пластика. Постоянная гильза двойная: несущая и культеприемная с установкой под сгибательную контрактуру бедра. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление мышечно-вакуумное с использованием скользящего чехла для протяжки и автоматического вакуумного клапана. Бедренный поддерживающий бандаж. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир одноосный с ротационной гидравликой на нагрузку до 150 кг., с управляемым гидравлическим механизмом торможения в фазе опоры, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания в фазе переноса, водоустойчивый с возможностью использования фиксатора, переводящего коленный шарнир в режим замка. Стопа углепластиковая, низкопрофильная, с разделенным передним отделом для улучшения характеристик сцепления с поверхностью опоры и устойчивости при ходьбе по неровной поверхности или при быстром изменении направления движения, с изменяемой жесткостью пятки. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 38 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Пробная гильза из легко формуемого пластика по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием встроенной в чехол вакуумной мембраны и автоматического вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир шестизвенный гидравлический с вычислением силы реакции опоры (p-MRS система), с опцией ручного замка. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 39 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза из легко формуемого пластика по слепку с культи. Постоянная гильза двойная: несущая из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол и культеприемная из гибкого термолина. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые. Крепление с использованием ламинируемого замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Используется поворотное устройство, позволяющее вращение голеневой части протеза относительно бедровой части для удобной смены обуви, произвольного расположения голеневой части протеза в пространстве, на нагрузку до 150 кг. Коленный шарнир одноосный с ротационной гидравликой на нагрузку до 150 кг. с управляемым гидравлическим механизмом торможения в фазе опоры, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания в фазе переноса, водоустойчивый с возможностью использования фиксатора, переводящего коленный шарнир в режим замка. Стопа углепластиковая с продольно разделенным передним и задним отделом для уверенной ходьбы по неровностям. Повышенные углы сгибания и разгибания стопы для передвижения по наклонным поверхностям, с возможностью изменения жесткости пяточного отдела. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| 40 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Пробная гильза из легко формуемого пластика по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы силиконовые, крепление с использованием двухточечной системы фиксации. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный шарнир шестизвенный гидравлический с вычислением силы реакции опоры (p-MRS система), с опцией ручного замка. Стопа со всесторонней подвижностью за счет переката титанового РСУ на кольцевидном резиновом амортизаторе. Тип протеза: для повседневного использования. | 1 |
| ИТОГО | 49 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р».