Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2023 году кресел-стульев с санитарным оснащением  для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | - Назначение | - предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 30 |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | - Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | - Ширина сиденья | - 46 см |  |  |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Вид колес | цельнолитые | не менее 4 шт |  |
|  |  |  | Диаметр колес |  | не более 10 см |  |
|  |  |  | Стояночные тормоза на задних колесах | наличие |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 10 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | - Назначение | - предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 200 |
|  |  |  | Рама | разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | - Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | Спинка | регулируется по горизонтали |  |  |
|  |  |  | - Ширина сиденья | - 46 см |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое сиденье с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 7 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| 3 | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | - Назначение | - предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. |  | 9 |
|  |  |  | Рама | неразборная, изготовлена из стальных труб |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья |  | Не менее 50 см и не более 61 см, предоставляется не менее 3 типоразмеров |  |
|  |  |  | - Регулировка сиденья по высоте | от 0 до 10 см | фиксация не менее 5-ти положений |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно с крышкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Противоскользящие наконечники на ножках | наличие |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | фиксированные, противоскользящие |  |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 10 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 180 кг |  |
| 4 | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Назначение | для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. |  | 1 |
|  |  |  | Рама | складная или разборная, изготовлена из стальных труб с антикоррозионным покрытием |  |  |
|  |  |  | Подлокотники | откидные |  |  |
|  |  |  | Подножки | регулируемые по высоте, откидные и съемные |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой или мягкое санитарное сидение со съемной вставкой | наличие |  |  |
|  |  |  | Съемное пластмассовое судно | наличие |  |  |
|  |  |  | Колеса | цельнолитые |  |  |
|  |  |  | Стояночные тормоза | наличие |  |  |
|  |  |  | Ручки для сопровождающего лица | наличие |  |  |
|  |  |  | Ширина сиденья |  | не менее 41 см и не более 51 см, предоставляется не менее 2 типоразмеров |  |
|  |  |  | Вес кресла-стула |  | не более 21 кг |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка |  | не менее 125 кг |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 240 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;  национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Для изготовления Товара должны применяться пожаробезопасные материалы (п.4.6.7, п.4.6.7, 4.8.10, п.4.4.10  ГОСТ Р 51632-2021).

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка товара должна содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие (п. 11.1.2 ГОСТ Р 50444-2020).

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортировать следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. (п. 12.1.1 ГОСТ 50444-2020).

Кресла-стулья должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены (п. 4.7.1 ГОСТ Р 51632-2021).

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021).

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресел-стульев должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения (п. 4.8.19 ГОСТ Р 51632-2021).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2023 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская обл.) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.