Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий по индивидуальным замерам (аппаратов на нижние и верхние конечности) в целях социального обеспечения граждан 2024 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Приказ от 13 февраля 2018г. №86н** | **КОЗ** | **КТРУ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Кол-во изделий, изготовляемых при выполнении работ, шт.** |
| 1 | Изготовление аппарата на кисть и лучезапястный сустав*Страна происхождения* | 8-09-28Аппарат на кисть и лучезапястный сустав  | 03.28.08.09.28 | - | Аппарат на кисть и лучезапястный суставы должен быть фиксирующий, корригирующий, разгружающий, из термопласта или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), должен быть изготовлен индивидуально, по слепкам, постоянный. **Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *3* |
| 2 | Изготовление аппарата на локтевой сустав*Страна происхождения*  | 8-09-30Аппарат на локтевой сустав | 03.28.08.09.30 | - | Аппарат на локтевой сустав должен обеспечивать поддерживающую, фиксирующую, разгружающую функции. Изделие изготавливается по слепку, анатомической формы или по форме изготовленной последствием 3д сканирования. Материал изделия должен состоять из термопластика или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с гильзами плеча и предплечья, соединенными между собой шарнирами в области локтевого сустава. Крепление с помощью застежек «контакт». Смягчающий вкладной элемент должен состоять из вспененного полиэтилена.**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *1* |
| 3 | Изготовление аппарата на голеностопный сустав*Страна происхождения* | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | 03.28.08.09.37 | - | Аппарат на голеностопный сустав должен состоять из гильзы голени и башмачка, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги Получателя. Материал гильзы: термопласт или слоистый пластик, или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), голеностопный шарнир с креплением шнуровкой или лентой контактной (в зависимости от медицинских показаний Получателя), назначение – постоянное. Аппарат несет фиксирующую и разгружающую функцию.**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *30* |
| 4 | Изготовление аппарата на коленный сустав*Страна происхождения* | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | 03.28.08.09.39 | - | Аппарат на коленный сустав изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей конечности Получателя. Гильзы бедра и голени могут состоять из кожи, термопластов, слоистого пластика на основе ортокриловой смолы (в зависимости от медицинских показаний Получателя); шины с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских показаний Получателя); смягчающий слой из вспененного материала или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя); выклеен лайкой или без нее (в зависимости от медицинских показаний Получателя), крепление на шнуровке или застежкой «контакт» (в зависимости от медицинских показаний Получателя).**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *4* |
| 5 | Изготовление аппарата на тазобедренный сустав*Страна происхождения* | 8-09-40 - Аппарат на тазобедренный сустав | 03.28.08.09.40 | - | Аппарат на тазобедренный сустав с захватом или без захвата коленного сустава (в зависимости от медицинских показаний Получателя) должен быть изготовлен по индивидуальному слепку из термопластов высокотемпературных вспененных упругих и смягчающих материалов, узлов (модулей) и полуфабрикатов, с улучшенными свойствами (по функциональности).**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *4* |
| 6 | Изготовление аппарата на всю ногу*Страна происхождения* | 8-09-42 - Аппарат на всю ногу | 03.28.08.09.42 | - | Аппарат на всю ногу изготавливается по индивидуальному слепку конечности Получателя. Материал гильзы башмачка, голени и бедра должен быть изготовлен из кожи, термопластов или слоистых пластиков (в зависимости от медицинских показаний Получателя) с декоративным покрытием гильз или без него (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Модули шин и шарниров (замковых, беззамковых) стальные или из легких сплавов (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Крепление поясное или бандажное (в зависимости от медицинских показаний Получателя). Предназначен для ограничения движений, силовой разгрузки пораженного сегмента нижней конечности, несет фиксирующую и разгружающую функции.**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *14* |
| 7 | Изготовление аппарата на нижние конечности и туловище (ортеза)*Страна происхождения* | 8-09-43Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 03.28.08.09.43 | - | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий должен состоять из жесткого корсета, гильз бедра, голени и стопы. Изготавливается индивидуально по слепкам. Приемные гильзы аппарата изготавливаются из слоистого пластика, термопластичного материала, со смягчающим вкладышем, металлических шин с голеностопными, коленными и тазобедренными шарнирами.**Гарантийный срок – для взрослых 7 месяцев, для детей 4 месяца.** | *6* |
| **ИТОГО:** | **62** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

 Аппараты должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51819-2022, ГОСТ ISO 13405-1-2018, ГОСТ ISO 13405-2-2018, ГОСТ ISO 8549-1-2021.

Все материалы, применяемые для изготовления аппаратов, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении назначенным способом, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

**Требования к техническим характеристикам выполняемых работ.**

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протезов;

- выдачу результата работ Получателям.

На выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия производится в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя, а также гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории, указанной в лицензии Исполнителя.

**Требования к безопасности выполняемых работ.**

Исполнитель (**если есть в наличии**) предоставляет декларации о соответствии на изделия.

**Требования к результатам выполненных работ.**

 Аппараты (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполняемых работ.**

 Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в Техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ.**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальному заказу Получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более **60 календарных дней**.

Выдача готового изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: д**о 22.11.2024 г**.

Сроки действия Контракта: с даты заключения государственного контракта **до 13.12.2024 г**.

*ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие*

*КОЗ 03.28.08.09.28 - Аппарат на кисть и лучезапястный сустав*

*КОЗ: 03.28.08.09.30 - Аппарат на локтевой сустав*

*КОЗ: 03.28.08.09.37 - Аппарат на голеностопный сустав*

*КОЗ: 03.28.08.09.39 - Аппарат на коленный сустав*

*КОЗ: 03.28.08.09.40 - Аппарат на тазобедренный сустав*

*КОЗ: 03.28.08.09.42 – Аппарат на всю ногу*

*КОЗ: 03.28.08.09.43 - Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)*