Техническое задание

Объект закупки: Оказание услуг по индивидуальному слухопротезированию в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование услуг/ Наименование товара, поставляемого при оказании услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 17-01-02 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр органа слуха (отоскопия), настройка и выдача Товара, поставляемого при оказании услуг, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром |  |
|  |  | Товар, поставляемый при оказании услуг: Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,22 кГц |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 4,5 кГц. |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 130 дБ |
|  |  |  | Глубина регулировки ВУЗД: |  | не менее 15 дБ |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 55 дБ |
|  |  |  | Телефонная катушка | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| 2 | 17-01-03 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр органа слуха (отоскопия), настройка и выдача Товара, поставляемого при оказании услуг, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром |  |
|  |  | Товар, поставляемый при оказании услуг: Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,25 кГц |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 4,5 кГц. |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 120 дБ |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 45 дБ |
|  |  |  | Телефонная катушка | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| 3 | 17-01-05 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр органа слуха (отоскопия), настройка и выдача Товара, поставляемого при оказании услуг, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром |  |
|  |  | Товар, поставляемый при оказании услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,2 кГц |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 4,0 кГц. |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 139 дБ |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 80 дБ |
|  |  |  | Количество каналов компрессии сигнала: |  | не менее 8 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания: |  | не менее 3 |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |
|  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |  |
|  |  |  | Аудиовход | Наличие |  |
|  |  |  | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | Наличие |  |
|  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |  |
|  |  |  | Технология подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система подавления внезапных резких звуков | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| 4 | 17-01-06 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр органа слуха (отоскопия), настройка и выдача Товара, поставляемого при оказании услуг, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром |  |
|  |  | Товар, поставляемый при оказании услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,2 кГц |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 5,0 кГц. |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 130 дБ |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 60 дБ |
|  |  |  | Количество каналов компрессии сигнала: |  | не менее 5 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания: |  | не менее 4 |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |
|  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |  |
|  |  |  | Аудиовход | Наличие |  |
|  |  |  | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | Наличие |  |
|  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |  |
|  |  |  | Технология подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система подавления внезапных резких звуков | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| 5 | 17-01-07 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, осмотр органа слуха (отоскопия), настройка и выдача Товара, поставляемого при оказании услуг, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром |  |
|  |  | Товар, поставляемый при оказании услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Частотный диапазон | нижняя граница | не более 0,2 кГц |
|  |  |  |  | верхняя граница | не менее 5,0 кГц. |
|  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 |  | не менее 120 дБ |
|  |  |  | Максимальное усиление: |  | не менее 50 дБ |
|  |  |  | Количество каналов компрессии сигнала: |  | не менее 4 |
|  |  |  | Количество программ прослушивания: |  | не менее 4 |
|  |  |  | Система динамического подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система шумоподавления | Наличие |  |
|  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |  |
|  |  |  | Аудиовход | Наличие |  |
|  |  |  | Регулятор громкости (автоматический или ручной) | Наличие |  |
|  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |  |
|  |  |  | Технология подавления обратной связи | Наличие |  |
|  |  |  | Система подавления внезапных резких звуков | Наличие |  |
|  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект | слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке |  |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к техническим и качественным характеристикам услуг, требования к безопасности, к товару, поставляемому при оказании услуг.

В состав услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должно входить:

- прием специалиста в области слухопротезирования;

- осмотр органа слуха (отоскопия);

- настройка и выдача товара, поставляемого при оказании услуг;

- обучение Получателя правилам пользования выданным товаром.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании инвалидами.

Для оказания услуг исполнитель должен иметь лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии и соответствовать лицензионным требованиям согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положения «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852.

Слуховой аппарат – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар, поставляемый при оказании услуг, имеется действующее регистрационное удостоверение.

Товар, поставляемый при оказании услуг, является новым (ранее неиспользованным), не содержит восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования». Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», а также требованиями государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, соответствуют результатам измерений установленных ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке».

Товар, поставляемый при оказании услуг, не выделяет при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар, поставляемый при оказании услуг, соответствует требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар, поставляемый при оказании услуг, компенсирует имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечает медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность.

Маркировка слухового аппарата содержит (ГОСТ Р 51024-2012):

-товарный знак изготовителя;

- обозначение модели;

-номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Гарантийные обязательства Исполнителя. Гарантийный срок

Гарантийный срок на слуховой аппарат – один год со дня получения потребителем.

Срок оказания услуг: не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем Направления, выданного Заказчиком Получателю и не ранее 01 января 2024 года.

Место оказания услуг: Челябинская область, г. __________, по месту нахождения специализированного кабинета __________________________________________________________________.

* конкретный адрес

указывается на этапе заключения Контракта в соответствии с лицензией, предоставленной участником закупки в составе заявки на участие в закупке.