ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2023 году работ по изготовлению для инвалида технического средства реабилитации – протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.08.2023 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51819-2022.

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалида с помощью протезов конечностей (пункт 2.2 ГОСТ Р 51819-2022).

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида и должна быть предназначена для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Постоянный протез – протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протеза нижней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 10), согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по изготовлению для инвалида протеза нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для инвалида протеза должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протеза к месту нахождения инвалида.

Упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 (разд. 12).

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору | Описание | Кол-во, шт. | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Должна быть облицовка косметическая полиуретановая. Должна быть оболочка косметическая – чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида). Пробных приемных гильз – не менее 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы должен быть слоистый пластик на основе связующей смолы. Должен быть без вкладной гильзы с чехлом полимерным силиконовым. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, с системой пружин из карбона, должна обеспечивать стабильность и безопасность при ходьбе по неровной поверхности. Должна отличаться высокой функциональностью в условиях максимальных нагрузок. Должен быть полицентрический модульный коленный шарнир с гидравлическим управлением фазой переноса, должен быть с функцией контролируемого подгибания колена при наступании на пятку, должен обеспечивать комфорт и безопасность при ходьбе по неровной поверхности, должно быть максимальное приближение к естественной походке. Должен быть с поворотным устройством. Протез должен быть постоянный. В комплект поставки должен входить чехол полимерный не менее 1 шт., чехол трикотажный не менее 4шт., набор средств по уходу за культей не менее 1 шт. Срок пользования (срок эксплуатации) установленный производителем, не менее 2 лет. | 1 | не менее 12 месяцев за исключением элементов, имеющих гарантию: не менее 24 месяцев: -коленный модуль; не менее 6 месяцев: -облицовка косметическая; -оболочка косметическая; -чехла полимерного; -оболочка стопы |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).