**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ЭА.112-23**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (противопролежневых матрацев) для обеспечения ими в 2024 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| Наименование по КТРУ:  Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением  По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Противопролежневый матрац воздушный  (с компрессором) | Противопролежневый матрац ячеистый воздушный с компрессором должен действовать по принципу регулярной смены опорных точек у больного, за счет чего кровообращение не нарушается и достигается противопролежневый эффект.  В противопролежневые матрацы воздух должен попадать, распределяясь между отдельными ячейками.  Размер матраца в рабочем состоянии должен быть: длина х ширина х высота - не менее 1800х850х60 мм.  Противопролежневый матрац должен выдерживать нагрузку (вес Получателя) не менее 120 кг. Компрессор.  Блок питания переменный ток 220В.  Тканевый чехол.  Вес должен быть не более 10 кг.  Матрац должен быть предназначен для профилактики и лечения пролежней. Камеры матраца, попеременно наполняемые воздухом, должны оказывать массажное воздействие на кожу, подкожную клетчатку и мышцы. Постоянный массаж должен обеспечивать нормальное кровоснабжение, питание и дыхание тканей. Матрац должен быть изготовлен из легко моющегося материала. Должно быть предусмотрено наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения, декларации о соответствии. | 215 |
| Наименование по КТРУ:  Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем  По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Противопролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных элементов, заполненных гелевым составом. Матрац должен состоять из латекса или полиуретана и комплектоваться специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размер матраца должен быть: длина х ширина х высота - не менее 1900х850х65 мм.  Допустимая нагрузка на изделие (вес получателя) должна быть не менее 120 кг. Вес не более 50 кг.  Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Должно быть предусмотрено наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения, декларация о соответствии | 50 |
| Наименование по КТРУ: Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала По Приказу от 13.02.2018г. №86н: Противопролежневый матрац  полиуретановый | Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики возникновения пролежней, развития мацерации кожи, инфицирования кожи и подлежащих тканей при длительном нахождении инвалида в положении лежа, для удобства, отдыха и комфорта. Может иметь возможность применения инвалидами, получившими значительные ожоги покровов кожи.  Противопролежневый матрац полиуретановый должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного полиуретана, не впитывающего запахи и позволяющего проводить санитарную обработку.  Допустимая нагрузка (вес получателя) на изделие должна быть не менее 120 кг.  Вес матраца не более 10 кг.  Размер матраца: длина х ширина х высота - должна быть не менее 1900х850х80 мм.  Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, который упрощает санобработку. Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку.  Должно быть предусмотрено наличие паспорта изделия, гарантийного талона, регистрационного удостоверения, декларации о соответствии (при наличии). | 240 |
| Итого: |  | **505** |

**Требования к безопасности товара**

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Межнационального стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

**Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара**

Противопролежневые матрацы должны быть новыми (которые не были в употреблении), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

На упаковке должны быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка. Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект противопролежневого матраца входит само изделие с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе, воздушный компрессор, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Противопролежневые матрацы должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 05.03.2021 г. № 107н.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Срок пользования Товаром не менее 3 лет с даты предоставления его Получателю.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.