Техническое задание

 на поставку технических средств реабилитации – опор для ползания, сидения, лежания, стояния в 2024 году.

1. Требования к количеству.

Количество изделий: без определенного объёма (количество поставляемых изделий определяется на основании заявки Заказчика на дату заключения государственного контракта).

2. Требования к поставляемым изделиям.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Вид и наименование технического средства реабилитации | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Единица измерения Товара |
| 1. | - | 6-06-01 - Опора для ползания для детей-инвалидов  | Опора для ползания для детей-инвалидов  | Опора для ползания должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучить ребенка ползать на четвереньках, что должно являться подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса должен быть предусмотрен мягкий упор под грудь. Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. |
| 2. | - | 6-07-01 - Опора для сидения для детей-инвалидов  | Опора для сидения для детей-инвалидов  | Опора для сидения должна быть предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для обеспечения правильного, фиксированного положения тела и корректировки патологических поз. Опора должна быть установлена на колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**.** Опора должна иметь регулируемую по углу наклона спинку, изменяемый угол наклона подножки. Сиденье и подлокотники должны регулироваться по высоте. Мягкие элементы опоры должны быть выполнены из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствамиГрудная часть тела должна фиксироваться креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. Опора должна быть снабжена подголовником, абдуктором, столиком, ремнями для фиксации стоп.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. |
| 3. | - | 6-08-01 - Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов  | Специализированная опора для лежания должна являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект должны входить не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. |
| 4. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, Модель 1  | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя со слабым тонусом мышц, с целью развития у него навыков правильного вертикального положения тела. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- 4-х колесное основание, не менее двух колес должны быть оснащены тормозами;- на основание установлена **вертикальная стойка**, оснащенная спинодержателем, съемным регулируемым подголовником, системой ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя, подножкой с креплениями для стоп, столиком, регулируемым по высоте;- мягкие элементы опоры должны быть выполнены из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами.Приспособления опоры:- подголовник; - держатель спинки;- абдуктор и/или разделитель для ног;- упоры для коленей;- ремень для груди;- ремень для таза;- подножка;- столик.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;- гарантийный талон. | шт. |
| 5. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, Модель 2  | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на животе» - с поддержкой спереди, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- **положение наклона вперед** (вертикализация «лежа на животе»);- рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона не менее чем на 45 градусов от вертикали с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- регулируемая подножка с креплениями для стоп;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.Приспособления опоры:- держатель спинки; - подлокотники;- абдуктор и/или разделитель для ног;- боковые упоры для груди;- упоры для коленей;- упор для таза;- подножки;- ремень для груди; - ремень для таза;- столик.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт |
| 6. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, Модель 3  | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- **положение наклона назад** (вертикализация «лежа на спине»);- рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- регулируемая подножка с креплениями для стоп;- возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.Приспособления опоры:- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- боковые упоры для груди;- ремень для груди;- ремень для таза;- подножки;- столик;Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт |
| 7. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, Модель 4  | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя в положении «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- **положение наклона назад** (вертикализация «лежа на спине»);- рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- регулируемая подножка с креплениями для стоп;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.Приспособления опоры:- **подголовник**;- **держатель спинки**;- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- боковые упоры для груди;- **упоры для коленей**;- **упор для таза**;- ремень для груди;- ремень для таза;- подножки;- столик.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. | шт |
| 8. | - | 6-09-01 - Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, Модель 5  | Опора для стояния должна использоваться для вертикализации пользователя как в положениях «лежа на животе» - с поддержкой спереди так и в положениях «лежа на спине» - с поддержкой сзади, переводить из горизонтального в вертикальное положение с закреплением в промежуточных позициях по углу наклона. Опора для стояния должна иметь следующие характеристики:- **положение наклона вперед и назад - комбинированный** (вертикализация пользователя как в положениях «лежа на животе», так и в положениях «лежа на спине» с закреплением в любом промежуточном положении);- рама на 4-х поворотных колесах, не менее двух из которых должны быть оснащены тормозами**;**- на раму установлено ложе, регулируемое по углу наклона от вертикального до горизонтального с возможностью установки и фиксации в любом промежуточном положении;- ложе должно состоять из модулей, осуществляющих поддержку тела и представляющих собой мягкие подушки, выполненных из материалов, стойких к обработке традиционными моющими средствами;- система ремней и/или боковых ограничителей для дополнительного крепления тела пользователя;- регулируемая подножка с креплениями для стоп;- широкие возможности регулировок с учетом антропометрических и индивидуальных особенностей пользователя.Приспособления опоры:- подголовник;- держатель спинки;**- подлокотники;**- регулируемый абдуктор и/или разделитель для ног;- боковые упоры для груди;**- упоры для коленей;****- упор для таза;**- ремень для груди;- ремень для таза;- подножки;- столик.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей).В комплект поставки должно входить:- руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон.  | шт |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору Поставщика.

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям

и порядок приёмки Товара.

Поставщик обеспечивает поступление Товара в Самарскую область, предусмотренного Контрактом, для осуществления проверки Товара Заказчиком.

5. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется по 15 августа 2024 года включительно.

Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.