Описание объекта закупки

на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Описание объекта закупки:

Кресло-стул с санитарным оснащением – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

К поставке должны быть предложены:

| № вида ТСР | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | шт. | 100 |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | шт. | 250 |

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами:

Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь четыре поворотных колеса, для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла. Колеса должны иметь минимальный зазор между ступицей и вилкой, для предотвращения попадания в область подшипников колес различных волокнистых загрязнений.

Колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами должен иметь подлокотники.

Конструкция кресло-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3 положениях.

Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) должна быть не менее 100 кг.

Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья не менее 380 (± 5%)мм, не менее 3 (трёх) типоразмеров ширины сиденья.

Конкретный размер ширины сиденья должен быть указан в направлениях Заказчика.

Кресло-стул с санитарным оснащением без колес:

Ножки кресло-стула должны иметь наконечники для предотвращения скольжения.

Кресло-стул с санитарным оснащением без колес должен иметь подлокотники.

Конструкция кресло-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3 положениях.

Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) должна быть не менее 100 кг.

Кресла-стулья должны иметь ширину сиденья не менее 380 (± 5%) мм, не менее 3 (трёх) типоразмеров ширины сиденья.

Конкретный размер ширины сиденья должен быть указан в направлениях Заказчика.

Общие требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности кресло-стульев с санитарным оснащением:

Кресло – стулья должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Эргономика кресло-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя.

В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-стула при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-стул должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-стулья и их части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность (п.п. 5.1.3.2-5.1.3.3 ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» (далее - ГОСТ Р 57766-2017)).

Поверхность сиденья (обтяжка) должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела; не должна пропускать мочу, должна быть устойчива к ее воздействию и должна поддаваться санитарной обработке.

Все используемые в конструкции кресло-стула материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. При сидении пользователя кресла-стулья должны соответствовать контурам тела.

Кресло-стулья должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Наружные поверхности кресел-стульев должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь полностью разборную конструкцию для удобства транспортировки. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

Согласно п. 5.1.2.24 ГОСТ Р 57766-2017 конструкция кресел-стульев (исключая кресла-стулья без колес) должна быть снабжена нескользящими рукоятками для перемещения пользователя сопровождающим лицом.

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для возможности использования кресло-стула возле кровати, стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой.

Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенических материалов. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом.

В комплектацию кресло-стульев с санитарным оснащением должны входить:

- кресло-стул;

- судно.

В комплект поставки должна входить инструкция для пользователя выполнена на русском языке.

Все кресло-стулья должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Функциональные и качественные характеристики кресел-стульев с санитарным оснащением должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет не менее 4 лет.

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.