Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Функциональные и технические характеристики**  | **Кол-во, шт.** |
| 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для детей при ДЦП | Рама должна быть изготовлена из металлического сплава и иметь эмалевое лакокрасочное покрытие. Ходунки должны быть оснащены пластиковыми подлокотниками, которые должны иметь возможность фиксировать кисти рук. Подлокотники должны быть снабжены ручками управления с регулировкой по длине и положению относительно оси вращения. Колеса должны быть литые. Два колеса должны быть оснащены храповым механизмом. Поддерживающее устройство должно быть выполнено из мягкого дышащего материала, стабилизатор спины должен быть с фиксирующим ремнем, должен быть оснащен тремя поддерживающими подушками, фиксирующими туловище в одном положении. Ходунки должны быть оснащены плечевыми ремнями безопасности.Размер 1Общая ширина 600 мм.Ширина между ручками 340 мм.Высота от ручек до пола 400 мм-500 мм (регулируемая)Длина ходунков 520 мм-560 мм (регулируемая)Максимальная грузоподъемность 45 кг.Рост Получателей 70 см-100 см. Масса не более 5 кг.Размер 2Общая ширина 630 мм.Ширина между ручками 350 мм.Высота от ручек до пола 515 мм-680 мм (регулируемая)Длина ходунков 630 мм-760 мм (регулируемая)Максимальная грузоподъемность 65 кг.Рост Получателей 100 см-130 см. Масса не более 5,5 кг.Размер 3Общая ширина 670 мм.Ширина между ручками 380 мм.Высота от ручек до пола 610 мм-800 мм (регулируемая)Длина ходунков 730 мм-870 мм (регулируемая)Максимальная грузоподъемность 95 кг.Рост Получателей 130 см-150 см. Масса не более 9 кг.Размер 4Общая ширина 690 мм.Ширина между ручками 420 мм.Высота от ручек до пола 740 мм-940 мм (регулируемая)Длина ходунков 780 мм-940 мм (регулируемая)Максимальная грузоподъемность 110 кг.Рост Получателей 150 см-180 см. Масса не более 9,5 кг. | 814108 |
|  | **Итого:** | **40** |

 **Техническое задание**

 **на поставку в 2024 году технических средств реабилитации, а именно** ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для детей при ДЦП

**Общие требования к качеству Товара:**

Ходунки предназначены для детей страдающих ДЦП, вялым и спастическим парезами, параличами различной этиологии, сопровождающиеся патологией опорно-двигательного аппарата.

Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела обеспечивают выработку и тренировку правильной походки, тренировку равновесия при стоянии и ходьбе.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя при его эксплуатации.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Товара в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание Товара в течение минимальных сроков пользования, установленных действующими нормативными документами.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении Получателей техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки товара:** Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, поставка изделий осуществляется по месту жительства получателей на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

**Срок поставки Товара:** В течение 15 календарных дней со дня подписания контракта, изделия (сто процентов общего объема) должны быть поставлены на территорию Кабардино-Балкарской Республики и предъявлены до выдачи Получателям Заказчику для выборочной проверки на соответствие их количества, комплектности, качества в соответствии с техническим заданием. Проверка осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после поставки ста процентов общего объема Изделий.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.