| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов при вычленении бедра модульных |
| Срок и место выполнения работ | Срок выполнения работ - работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – работы выполняются по месту нахождения Исполнителя. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателя при представлении им паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделия по индивидуальным размерам Получателя и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделие, гарантийный талон, проводить обучение пользованию Изделием. - Осуществлять прием по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделия, гарантийного ремонта Изделия. Проход в помещения для приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для Получателя. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделия. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателю с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения Изделия. - При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез при вычленении бедра модульный [8-07-11] | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза методом 3D сканирования и моделирования из термопластика, постоянная приемная гильза по слепку из литьевых смол холодного отверждения. Механический полицентрический тазобедренный модуль обеспечивает высокую устойчивость в фазе опоры. Модуль укомплектован внутренней откидной пружиной, натяжение которой регулируется индивидуально. Механический полицентрический коленный модуль, имеет интегрированное голенооткидное устройство и замок со шнурком. Стопа полиуретановая со сложно контурным закладным элементом и отведенным большим пальцем, обеспечивает удобную опору на пятку и легкий перекат. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная-пенополиуретан. | 2 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемого Изделия должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению Изделием должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий.

Выполнение работ по изготовлению изделия должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки.

При использовании Изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Изделия не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделие не должно иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделие должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделия за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель обязан обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».