## Описание объекта закупки

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку слуховых аппаратов

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный) 17-01-01 | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь диапазон частот не более 0,13 и не менее 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 142 дБ. Максимальное усиление не менее 81 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: Регулятор громкости – наличие Телефонная катушка – наличие Переключение программ – наличие Аудиовход - наличие Регулировки: Тембр низких частот – наличие Глубина регулировки тембра НЧ не менее 25 дБ Тембр высоких частот - наличие Регулировка ВУЗД - наличие Глубина регулировки ВУЗД не менее 20 дБ | 3 | 10 623,27 | 31 869,81 |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат аналоговый заушный мощный) 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен иметь Диапазон частот не более 0,16 и не менее 4,8 кГц Должны иметь следующие дополнительные параметры: - тембра низких частот (ТНЧ); - ВУЗД. Должны быть в наличии: -регулятор громкости, -телефонная катушка Максимальный ВУЗД 90 не менее 135 дБ. Максимальное усиление – не менее 68 дБ. | 8 | 7 008,33 | 56 066,64 |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности) 17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен иметь диапазон частот не более 0,1 и не менее 7,0 кГц. Настройки: - тембр низких частот – наличие; - регулировка АРУ – наличие. Максимальный ВУЗД 90 слухового аппарата средней мощности должен быть не менее 126 дБ. Максимальное усиление не менее 50 дБ. | 3 | 6 767,56 | 20 302,68 |
| 4 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный) 17-01-05 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 и не менее 4,85 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 6 и программ прослушивания не менее 3-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 82 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - Система направленных микрофонов с фиксированной направленностью - Подавление обратной связи без снижения усиления с контролем свиста - Система шумоподавления, выявляющая и устраняющая фоновые шумы - компрессия широкого динамического диапазона - возможность переконфигурации СА в линейный режим (мягкое\ сильное пикклиппирование) - дневник регистрации данных по результатам ношения СА - экспансия - In-situ аудиометрия - аудиовход - автоматическое переключение в режим разговора по телефону - умный старт - нанопокрытие корпуса и внутренних элементов предохраняет СА от воздействия факторов внешней среды - вкл\ выкл с помощью батарейного отсека - Должны иметь следующие дополнительные параметры: - 4-ре регулировки (ограничения) ВУЗД - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - значение компрессии - диапазон регулятора громкости - режим телефонной катушки - звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ | 93 | 16 795,92 | 1 562 020,56 |
| 5 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат цифровой заушный мощный) 17-01-06 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 и не менее 6,12 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 3-х. Максимальный выходной уровень звукового давления (ВУЗД 90) должен быть не менее 134дБ Максимальное усиление не менее 67дБ Должны иметь следующие дополнительные функции: - Динамическая обработка звука, близкая к естественной - Система шумоподавления, основанная на спектральном анализе - Индукционная катушка - Мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости - Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления - Дополнительная система контроля свиста - In-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) - Аудиовход - Водо-грязезащитное нанопокрытие Программируемые параметры: общее усиление, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом из четырёх независимых частотных каналов, система шумоподавления и динамическое подавление обратной связи без снижения усиления, регулировка выходного уровня звукового давления в четырёх каналах. Программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, индикаторы разряда батареи и переключения программ. Задержка включения питания – умный старт. | 123 | 13 316,86 | 1 637 973,78 |
| 6 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности) 17-01-07 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности должны иметь границы диапазона частот не более 0,1 и не менее 6,2 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 3-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее 128 дБ. Максимальное усиление не менее 61 дБ. Должны иметь следующие дополнительные функции: - Динамическая обработка звука, близкая к естественной - Система шумоподавления, основанная на спектральном анализе - Индукционная катушка - Мониторинг общего использования СА, применения программ и регулятора громкости - Динамическое подавление обратной связи без снижения усиления - Дополнительная система контроля свиста - In-situ аудиометрия (верификация порогов для уточнения аудиограммы) – наличие - Аудиовход. - Водо-грязезащитное нанопокрытие Должны иметь следующие дополнительные параметры: - регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков - значение компрессии в каждом канале - диапазон регулятора громкости - режим телефонной катушки - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 10 | 14 648,89 | 146 488,90 |
| 4 |  | Итого | 240 | Х | 3 454 722,37 |

Требования к качественным, техническим, функциональным (потребительским свойствам.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Сроки и условия поставки товара

Поставить Товар Получателю в сроки, указанные в Графике поставки Товара Получателям, которые не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в случае обеспечения Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семи) календарных дней со дня получения Реестра Получателей.

При передаче Товара Получателю осуществить подбор слухового аппарата согласно медицинским показаниям, индивидуальную настройку слухового аппарата, разъяснить Получателю требования к условиям эксплуатации Товара, порядок обеспечения гарантийного ремонта Товара, а также вручить гарантийный талон. В случае необходимости производить дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течение срока действия настоящего Контракта.

Предоставить Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта копию лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданной на имя Участника закупки, либо копию такой лицензии, выданной на имя соисполнителя и копию договора субподряда на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пензенской области.

Сроки предоставления гарантии качества на слуховые аппараты.

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия должна быть действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».