Техническое задание

На оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами цифровыми заушными в 2024 году

Наименование товара

Слуховой аппарат: электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению (п.3.49 ГОСТ Р 51024-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний).

Требования к качеству и безопасности товара

При использовании товара по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя.

Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, безопасный для здоровья получателя, не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен оказывать раздражающего действия.

Оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами осуществляется при наличии у Исполнителя (Соисполнителя) лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Оренбургской области. В ходе исполнения государственного контракта Исполнителем (Соисполнителем) предоставляется копия лицензии либо выписка из реестра лицензий.

Копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации) и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к комплектности товара

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675,13,312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартные вкладыши 3-х типоразмеров: маленький, средний и большой – по 1шт. каждого вида, элемент питания – 2 шт.

Требования к упаковке, маркировке, транспортировке, товара

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п. 4.11.5 "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний").

Маркировка СА должна содержать: товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации); обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации); номер СА по системе нумерации изготовителя. (п. 5.4.1. ГОСТ Р 51024-2012)

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту, срокам и условиям оказания услуг

Оренбургская область. Услуга по обеспечению получателей слуховыми аппаратами оказывается по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности в Оренбургской области Исполнителя (Соисполнителя).

Оказание услуг по обеспечению слуховыми аппаратами включает в себя:

- индивидуальную настройку слухового аппарата,

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдачу слухового аппарата Получателю, с одновременной передачей эксплуатационной документации на слуховой аппарат, гарантийного талона.

В случае необходимости Исполнитель осуществляет дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в период действия контракта.

Пункты оказания услуг должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах оказания услуг должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах оказания услуг должны находиться представители Исполнителя для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам товара и подбора товара с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного получателя.

Пункты оказания услуг должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты оказания услуг и склад Исполнителя должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку оказания услуг

Оказание услуг не должно превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Исполнителем реестра получателей услуг. Срок оказания услуг: с 01.01.2024  до 30.08.2024г.

Требования к сроку и (или) объему предоставляемых гарантий качества товара

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара получателю (участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Исполнителем должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара получателю осуществляется силами и за счет Исполнителя или силами получателя с последующей компенсацией получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Исполнителем.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Дата выпуска СА должна быть не ранее 2022г.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 342 от 27  апреля 2023г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА.

| №п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ | Наименование объекта закупки | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, 17-01-05 | Слуховой аппарат заушный сверхмощный должен иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц, - 4,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 3-х, адаптивную систему динамического подавления обратной связи, адаптивную систему шумоподавления, FM-совместимость. максимальный ВУЗД90 не менее 138 дБ максимальное усиление не менее 75 дБ. | 164 |
| 2 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный, 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: максимальный ВУЗД 90 не менее 140 дБ. максимальное усиление не менее 80 дБ. диапазон частот не уже 0,1 – 4,9 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала не менее 8. Количество программ прослушивания не менее 4х Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные возможности: систему динамического подавления обратной связи; Систему адаптивного шумоподавления; Адаптивную направленность; Частотную компрессию; Программу дополнительного выделения речи; Бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Подавление шума ветра; Подавление внезапных резких звуков неречевого диапазона. FM-совместимость. | 13 |
| 3 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, 17-01-06 | Слуховой аппарат заушный мощный должен иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 4-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему адаптивного шумоподавления, направленный микрофон, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). Максимальный ВУЗД90 не менее 130 дБ Максимальное усиление не менее 65 дБ. | 264 |
| 4 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный, 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен иметь: максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ. максимальное усиление не менее 75 дБ. диапазон частот не уже 0,1 – 6,4 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала не менее 8.Количество программ прослушивания не менее 4х Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные возможности: адаптивную систему шумоподавления, адаптивное подавление акустической обратной связи, адаптивная программа автоматической настройки в зависимости от окружающей обстановки, многополосная адаптивная направленность, Частотную компрессию; Программу дополнительного выделения речи; Бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Подавление шума ветра; Подавление внезапных резких звуков неречевого диапазона. FM-совместимость. | 6 |
| 5 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, 17-01-07 | Слуховой аппарат заушный средней мощности должен иметь диапазон частот не уже 0,1 кГц - 5,5 кГц, количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х и программ прослушивания - не менее 2-х, цифровую компрессию динамического диапазона, систему динамического подавления обратной связи, систему шумоподавления, систему подавления шумов микрофона (тихих шумов). Максимальный ВУЗД90 не менее 125 дБ Максимальное усиление не менее 55 дБ. | 6 |
|  | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности, 17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен иметь: максимальный ВУЗД 90 не менее 138 дБ. максимальное усиление не менее 75 дБ. диапазон частот не уже 0,1 – 6,4 кГц. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала не менее 8.Количество программ прослушивания не менее 4х Слуховой аппарат должен иметь следующие функциональные возможности: адаптивную систему шумоподавления, адаптивное подавление акустической обратной связи, адаптивная программа автоматической настройки в зависимости от окружающей обстановки, многополосная адаптивная направленность, Частотную компрессию; Программу дополнительного выделения речи; Бинауральную синхронизацию переключения программ и регулировки громкости; Подавление шума ветра; Подавление внезапных резких звуков неречевого диапазона. FM-совместимость. | 2 |
|  |  | Итого |  | 455 |