**Техническое задание**

**Поставка инвалидам противопролежневых матрацев**

**Предмет и описание объекта закупки:**

Противопролежневые матрацы (далее – ТСР) предназначены для больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях профилактики пролежней.

**Общее количество поставляемого товара** – 311 штук

**1. Противопролежневый матрац полиуретановый –** 60 штук

Структура матраца - верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек; материал матраца - вязко-эластичный пенополиуретан или/и полиуретан;

размер ТСР: высота матраца не менее 80 мм и не более 110 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 900 мм, длина матраца не менее 1900 мм и не более 2000 мм;

матрац должен выдерживать нагрузкуне менее 120 кг;

чехол съемный из водонепроницаемой ткани на молнии;

материал чехла нетоксичный, гипоаллергенный, позволяет проводить санитарную обработку; комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац полиуретановый, паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара.

**2. Противопролежневый матрац гелевый** – 59 штук

Материал матраца – латекс;

гелевые вставки (упруго перетекающие элементы) по всей площади матраца, находящихся в среднем слое матраца;

размер ТСР: высота матраца не менее 70 мм и не более 110 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 950 мм, длина матраца не менее 1900 мм и не более 2000 мм;

матрац должен выдерживать нагрузкуне менее 120 кг.;

чехол съемный; материал чехла нетоксичный, гипоаллергенный, позволяет проводить санитарную обработку;

комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац гелевый, паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара.

**3. Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором**) – 192 штуки

Наполняемость внутреннего объема матраца – воздух;

структура надувных камер - ячеистая или трубчатая с взаимосвязанными надувными ячейками, объединенными в секции;

воздушный компрессор: непрерывно работающий, малошумный (уровень шума не более 10 дБ), питание 220В/50Гц;

наличие регулятора давления (для создания оптимального давления в зависимости от веса пациента);

размер ТСР: длина матраца не менее 1900 мм и не более 2050 мм, ширина матраца не менее 850 мм и не более 950 мм, высота матраца не менее 60 мм и не более 110 мм;

допустимая нагрузка на ТСР - не менее 120 кг.;

комплект поставки ТСР: противопролежневый матрац воздушный, трубка соединительная, компрессор (насос воздушный), паспорт ТСР с гарантийным талоном на сервисное обслуживание товара.

**Место поставки товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (в пределах Омской области) с правом выбора Получателем одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 10 сентября 2022 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 57769-2017, «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

Товар должен быть новый (не бывший в употреблении), соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), загрязнения.

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Упаковка противопролежневых матрацев должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по контракту товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г.  № 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями". Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Получателя (Заказчика).