Приложение 1 к извещению

об осуществлении закупки

Техническое задание

**на поставку слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемый)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОЗ, наименование Товара, код позиции по КТРУ (при наличии), код ОКПД2** | **Функциональные, качественные и технические характеристики Товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 01.28.17.01.15  Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)  ОКПД2  26.60.14.120    КТРУ  26.60.14.120-00000006 | **Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)** предназначен для лиц с нарушением функций органов слуха при невозможности восприятия звукового сигнала, в том числе с помощью слухового аппарата.  Технические характеристики:  Способ обработки сигналов-Цифровой;  Способ настройки-Цифровой;  Количество каналов цифрового обработки звукового сигнала, не менее 15;  Количество программ прослушивания, не менее 4;  Кнопка переключения программ-Наличие;  Регулятор громкости-Наличие;  Частотный диапазон, Гц, не уже 125 – 8000;  Макс. ВУС (пиковый ВУС 90 дБ УЗД), дБ, не менее 124;  Гармонические искажения не более 3%;  Уровень собственных шумов, дБ, не более 26;  Задержка при обработке и передаче сигнала, мс, не более 6;  Система динамического подавления обратной связи-Наличие;  Автоматическая система шумоподавления-Наличие;  Запирающийся батарейный отсек- наличие;  Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.)-наличие;  Специализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования-наличие;  Головной бандаж мягкий-наличие;  Гарантийное обслуживание, мес, не менее 24 месяцев. | шт. | 4 |
| **ИТОГО:** |  |  | **4** |

Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые) (далее - Товар) должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», межгосударственного стандарта ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», национальному стандарту ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей".

Сырье и материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

При передаче инвалидам слуховых аппаратов производится их настройка. Настройка слуховых аппаратов осуществляется организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология - оториноларингология» (возможно привлечение Соисполнителя, имеющего лицензию на данный вид деятельности). Копия лицензии должна быть предоставлена к моменту заключения контракта.

Транспортировка Товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Гарантийный срок товараустанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 24 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить товар на товар, соответствующий требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт) в течение 10 дней со дня обращения Заказчика.

Поставщик обязан:

Поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия и/или регистрационное удостоверение.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара- с даты заключения Контракта до 25 декабря 2023 года.**

Начальник ОСП Джабраилова А.И.