Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка слуховых аппаратов для обеспечения в 2022 году инвалидов с нарушением слуха

Количество поставляемого товара: 52 шт.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Вологодская область

Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

При поставке товара Поставщик (Соисполнитель) должен произвести настройку слуховых аппаратов, обеспечить инструктаж и консультативную помощь получателям.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у Поставщика (Соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Место осуществления лицензируемой деятельности: Вологодская область.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам товара:

Необходимо наличие копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемые изделия новые (изделия, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4), ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013.

Требования к транспортировке:

Транспортирование слуховых аппаратов, проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Требования к упаковке:

Условия хранения слуховых аппаратов, в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов, обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой или клеевой лентой на бумажной основе.

Требования к маркировке

На каждом слуховом аппарате нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | Слуховые аппараты заушные мощные с АРУ должны иметь диапазон частот не уже 0,2 — 4,0 кГц, регулировку ТНЧ и телефонную катушку. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 134 дБ и не более 136 дБ, Максимальное усиление не менее 63 дБ и не более 75 дБ. Должны иметь: регулировку ТНЧ, АРУ и телефонную катушку. | 3 |
| 2 | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 4,9 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 80 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу, настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 11 |
| 3 | Цифровые слуховые аппараты заушные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов сверхмощные | Слуховые аппараты сверхмощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных должен быть не менее 141 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 82 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, дополнительное усиление низких частот, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 4 |
| 4 | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты мощные должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 129 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 60 дБ. Способ обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 6 каналов цифровой обработки), программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические обстановки, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании. | 22 |
| 5 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 6,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не более 125 дБ. Максимальное акустическое усиление не более 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4, программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, всенаправленный микрофон, систему шумоподавления, широкополосную систему АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания, систему снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня. | 5 |
| 6 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 124 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 53 дБ. Способ обработки цифрового сигнала – бесканальный или многоканальный (не менее 6 каналов цифровой обработки), программ прослушивания не менее 3, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, перенос высокочастотной составляющей звука в область слышимости, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 3 |
| 7 | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь: Диапазон частот не уже 0,2 – 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 121 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее 50 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6, программ прослушивания не менее 3, FM совместимость, подавление акустической обратной связи, автоматическую программу, настраивающуюся на различные акустические факторы, систему шумоподавления, подавление импульсных звуков, адаптивную направленность микрофона, беспроводную синхронизацию изменений громкости и программ при бинауральном слухопротезировании, подавление шума ветра. | 4 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом

Срок поставки Товара: до "15" декабря 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место выдачи Товара получателям: Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в стационарных пунктах выдачи Товара.

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год *** | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-02. Аналоговые заушные слуховые аппараты мощные | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 3 |
| 2 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 11 |
| 3 | 17-01-05. Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 4 |
| 4 | 17-01-06. Цифровые слуховые аппараты заушные мощные с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 22 |
| 5 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 5 |
| 6 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности с распознаванием высокочастотных звуков | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 3 |
| 7 | 17-01-07. Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности многоканальные высокотехнологичные, в том числе для детей-инвалидов | В течение 10-ти календарных дней со дня заключения Контракта | 4 |
| ИТОГО: | 52 |