Приложение №1

к приказу ОСФР по Республике Саха (Якутия) №__________от __________2023 г.

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2023 году.

  - Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2023 году: Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый)

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костной проводимости (не имплантируемый) Способ обработки сигналов – цифровой; Способ настройки - цифровой; Количество каналов цифрового обработки звукового сигнала –не менее 15; Количество программ прослушивания – не менее 4; Границы диапазона частот: Не более 260 не менее 9500 ГЦ; Максимальный выходной уровень силы при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ (ВУС при 90 дБ ВУЗД) – не менее 124 дБ; Гармонические искажения - не более 3%; Уровень собственных шумов – не более 26 дБ; Задержка при обработке и передаче сигнала – не более 6 мс. Товар должен иметь: -систему динамического подавления обратной связи; -автоматическую систему шумоподавления; -запирающийся батарейный отсек. - встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) - Функцию процессора по разграничению направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования (Программируемая или конструктивная) Гарантийный срок аппарата составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема–передачи технического средства реабилитации (товара) инвалидом (лицом, представляющим интересы инвалида). Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: слуховой аппарат, головной бандаж мягкий для слухопротезирования, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. Требования к качеству и безопасности Товара: При использовании Товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Получателя (законного представителя) при его эксплуатации. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3, 4). Требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro». ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний». В слуховом аппарате не допускаются механические повреждения, видимые невооруженным глазом. Материалы, применяемые для производства Товара должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации. | 527 400,0 | 2 | 1 054 800,00 |
| Итого: | 2 | 1 054 800,00 |  |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 054 800 рублей 00 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующими стандартами: Поставщик либо привлеченный им соисполнитель, должны осуществлять деятельность по подбору и настройке слуховых аппаратов при наличии действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности в области сурдологии-оториноларингологии, выданной в установленном порядке.

7. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

8. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» декабря 2023 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товаров во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

9. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.

10. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ).

12. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП	№2     	                                                                                     	   	                   Протопопова Н.С.