Приложение № 1 – Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 139 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 79 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 200-5000 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Система приоритета речевого сигнала; Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Подавление шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Понижение высокочастотных составов входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Обеспечение беспроводного синхронного изменения усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддержка подключения FM-систем; Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 2 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 140 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 82 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 6 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Защита от пыли и влаги; Система приоритета речевого сигнала; Количество отдельно настраиваемых базовых программ в автоматической системе смешения, которая обнаруживает, классифицирует и применяет различные изменения акустической ситуации: не менее 2 шт; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Подавление шума ветра; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; Функция частотной компрессии и смещения неслышимых высокочастотных звуков в зону с сохранным остаточным слухом; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Возможность беспроводной настройки; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху; Автоматическое переключение в отдельную, независимо настраиваемую программу для разговора по телефону; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 3 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 139 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 82 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 6 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 4 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 140 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 80 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-4800 Регулятор усиления - наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3; Подавление шумов низкого уровня; Многослойное подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 5 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 135 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 65 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-5500 Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3; Подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 6 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 131 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 66 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-5500 Индукционная катушка - наличие; Регулятор усиления- наличие; Переключатель программ - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 3 Возможность выбора приоритета языка общения пациента с целью более детального распознания и обработки речевого сигнала; Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. |
| 7 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) должен иметь: Технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90 дБ: не менее 135 Максимальное акустическое усиление дБ: не менее 65 Диапазон частот (Частотная характеристика) Гц: не уже 100-7000 Регулятор усиления - наличие; Переключатель программ - наличие; Индукционная катушка - наличие; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 16 каналов; Количество пользовательских программ прослушивания: - не менее 6; Режим тиннитус маскер; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; in-situ аудиометрия функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 26.60.14.120-00000004 | шт. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные.

Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям.

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

При выдаче, слуховой аппарат должен быть готов к использованию инвалидом, и иметь настройки, соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней.  Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.