Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки на выполнение работ по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве, протезом кисти с микропроцессорным управлением

Протез кисти с микропроцессорным управлением – протез конечности, восполняющий форму и внешний вид отсутствующей ее части с одновременным обеспечением восстановления некоторых функций утраченной конечности, приводимый в действие за счет внешних источников энергии (в основном электрической).

В соответствии "ГОСТ Р 56138-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы верхних конечностей. Технические требования" протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего, или неполноценного сегмента верхней конечности.

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве, протезом кисти с микропроцессорным управлением должны предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протез должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Работы должны включать в себя обеспечение протезом со следующими характеристиками:

Характеристика работ

Протез кисти с микропроцессорным управлением, в соответствии с индивидуальными особенностями застрахованного лица и в целях достижения необходимого реабилитационного эффекта, должен иметь следующую комплектацию. Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с применением композитных материалов, с вкладышем из мягкого термопласта, датчики миосигналов - внутри приемной гильзы в проекции управляющих мыщц. Естественное положение кисти обеспечивают два привода. Главный привод позволяет выполнять захват и создает усилие захвата, а привод большого пальца – электронное позиционирование большого пальца в дополнительной оси вращения. Должно осуществляться активное управление большим, указательным и средним пальцем, а безымянный и мизинец выполняют пассивные движения. Адаптивная скорость раскрытия кисти до 325 мм/с. Пропорциональная сила схвата в зависимости от положения большого пальца должна быть: положение противоупора до 70Н; латеральное положение до 60Н; нейтральное положение до 15Н. Настройка параметров кисти должна выполняться при помощи программного обеспечения, электропитание кисти от аккумулятора интегрированного в гильзе. В комплект протеза должны входить зарядное устройство и косметические оболочки для кисти из силикона с подбором цветовых характеристик. Крепление индивидуальное подгоночное.

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего на производстве, протезом кисти с микропроцессорным управлением должны производиться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, при этом максимально должно быть учтено физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Внешний вид и форма протеза должна соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности.

Протез должен соответствовать эргономическим требованиям и требованиям эстетики.

Протез должен быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении пользователем.

Протез должен выдерживать ударные нагрузки, возникающие при неправильном обращении и случайном падении с высоты 1 м на жесткую поверхность.

Протез должен быть устойчив к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота).

Движения в подвижных соединениях протеза должны быть плавными и без заеданий.

Элементы крепления протеза должны надежно удерживать его на культе пользователя и не вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей не допускаются трещины, забоины, вмятины, расслоения материала, заусенцы и острые кромки.

Протез с микропроцессорным управлением должен отвечать требованиям по обеспечению электромагнитной совместимостью ГОСТ Р ИСО 22523 (раздел 7).

Металлические детали протеза изготавливают из коррозионностойких материалов, имеющих защитные или защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.301.

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Протез должен быть приспособлен (доступен) для чистки (от пыли, и (или) загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и выдерживать дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими средствами и дезинфицирующими средствами без повреждения протезов.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направления, выдаваемого Заказчиком.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения застрахованного лица, пострадавшего на производстве, правилам пользования протезом.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Срок пользования, в течение которых изделие должно сохранять свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять не менее 3-х лет.

Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Срок службы протеза кисти с микропроцессорным управлением должен быть не менее 3 лет.

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок на протез кисти с микропроцессорным управлением устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 1 год.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должна осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.