**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресло-колясок для обеспечения в 2023 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 165 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-коляска**: техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р 51083-2021; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. На кресло – коляске нет остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000±10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не подвержен прожиганию от сигареты. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. Упаковка кресла-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Маркировка кресло-коляски содержит: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); артикул модификации кресла-коляски; серийный номер кресло-коляски; рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок Товара составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.  Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием.  Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке - спинка коляски складная по горизонтальной оси.  **Кресло-коляска оснащена:**  - передние колеса имеют цельнолитые шины;  - приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации;  - съемные ремни-упоры;  - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - подлокотники съемные;  - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - регулируемые стояночные тормоза;  - ручки для толкания;  - ножные упоры для управления;  - устройство антиопрокидывания.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  **В комплект поставки входит:**  - набор инструментов;  - насос (при наличии пневматических шин);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | **Кресло-коляска должна быть оснащена:**  - передние колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях;  - приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины;  - приводные (задние) колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях;  - подлокотники, регулируемые по высоте не менее 2-х положений;  Поставка должна включать кресло-коляски не менее **пяти типоразмеров**, при ширине сиденья – не менее 51 см и не более 72 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей);  Глубина сиденья – не менее 450 мм;  Высота спинки – не более 360 мм;  Максимальный вес – не более 25 кг;  Грузоподъемность – не менее 150 кг;  Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см;  Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см;  Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см.  Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | **92** |
| **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях.  Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке - спинка коляски складная по горизонтальной оси.  **Кресло-коляска оснащена:**  - передние колеса имеют цельнолитые шины;  - приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации;  - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - подлокотники съемные; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - регулируемые стояночные тормоза;  - ручки для толкания;  - ножные упоры для управления;  - устройство антиопрокидывания.  **В комплект поставки входит:**  - набор инструментов;  - насос (при наличии пневматических шин);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | **Кресло-коляска должна быть оснащена:**  - передние колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях;  - приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины;  - приводные (задние) колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях;  - подлокотники, регулируемые по высоте не менее 2-х положений;    Поставка должна включать кресло-коляски не менее **пяти типоразмеров**, при ширине сиденья – не менее 51 см и не более 72 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей);  Глубина сиденья – не менее 450 мм;  Высота спинки – не более 360 мм;  Максимальный вес – не более 25 кг;  Грузоподъемность – не менее 150 кг;  Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см;  Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см;  Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см.  Срок службы Товара должен составлять не менее 6 (Шести) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | **73** |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30 дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **29.09.2023 года.**