Приложение № 1   
к Извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом для инвалидов Республики Крым**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара | Количество, штук |
| Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей по любому типу покрытия.  Перемещение кресло-коляски с электроприводом должно осуществляется инвалидом или сопровождающим лицом с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски.  Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту.  Металлические и неметаллические элементы кресло-коляски должны выдерживать многократную дезинфекцию.  Пульт управления (джойстик) кресла-коляски должен иметь возможность установки под правую или левую руку.  Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижении скорости движения или полную остановку кресла-коляски.  Кресло-коляска должна быть оборудована:  - съемным подголовником,  - боковыми упорами для тела;  -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;  - ручками для сопровождающего лица;  - антиопрокидывателем (-ями);  - разделителем для ног (абдуктором);  - габаритными огнями и (или) светоотражающими элементами  Кресло-коляска должна быть оснащена колесами с пневматическими шинами.  Ширина сиденья кресло-коляски должна быть в диапазоне не уже 43 – 55 см., в зависимости от потребностей получателя. Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте  Подножки должны быть с регулировкой опорой стоп (-ы).  Вид спинки: жесткая, с регулируемым углом наклона.  Вид сиденья: жесткое, с регулируемым углом наклона.  Дальность пробега без подзарядки должна составлять не менее  25 км.  Грузоподъемность коляски должна быть не менее 125 кг.  В комплект поставки должны входить:  - кресло-коляска с электроприводом;  - аккумулятор (ы);  - зарядное устройство для аккумулятора(-ов);  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости);  - гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Гарантийный срок кресла-коляски должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.  Коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии).  Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».  **Кресла-коляски с электроприводом должны соответствовать требованиям следующих стандартов:**  - ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»,  - ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические.  Часть 1. Общие требования безопасности»,  - ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний»,  - ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами»,  - ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок». | 7 |

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.**

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Периоды (этапы) поставки товара**:

- *первый этап (с даты заключения Контракта по 30.09.2022г.) составляет 86% от цены Контракта;*

- *второй этап (с 01.10.2022г. по 30.11.2022г.) составляет 14% от цены Контракта.*