**Описание объекта закупки**

**на поставку впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание объекта закупки:**

Впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения инвалидов применяются как средство реабилитации для больных с нарушениями функций выделения с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности.

В соответствии с п. 3.5. ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 57762-2021) **впитывающая простынь (пеленка)**: абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками(памперсами), впитывающими трусами или прокладками.

Абсорбирующее белье: многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующем слоем (п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2021).

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ вида ТСР** | **Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018** | **Количество, шт.** |
| 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 4 650 |
| 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 15 690 |
| 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 183 345 |
| ИТОГО |  | **203 685** |

Должны соответствовать требованиямГОСТ Р 57762-2021.

В соответствии с п. 4.2 ГОСТ Р 57762-2021пеленки должны состоять из не менее 3х слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2021 внутренний основной впитывающий слой пеленки (абсорбирующий) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри пеленки (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них), что позволит впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости.

Нижний покровный слой в соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2021 должен быть расположен после абсорбирующего слоя и должен предотвращать проникновение жидкости наружу.

Верхний слой - из мягкого, гипоаллергенного нетканого материала, подобного текстилю. Верхний покровный слой в соответствии с п. 3.4 ГОСТ Р 57762-2021 слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

Функциональным предназначением пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу.

В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2021 в изделиях не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2021 печатное изображение (при наличии) на пеленках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленок и отмарывания краски (п.4.6. ГОСТ).

Обратная сорбция должна быть не более 5 г. (п. 4.10. ГОСТ Р 57762-2021).

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными (п. 4.3 ГОСТ Р 57762-2021).

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Поставка Товара должна осуществляться в упаковке, препятствующей повреждению и порче Товара во время перевозки.

В соответствии с п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, обеспечивающие сохранность белья при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

В один пакет должно быть упаковано белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Срок годности абсорбирующего белья (впитывающих простыней (пеленок)) должен быть не ранее 31.12.2022 года. В течение указанного срока абсорбирующее белье (впитывающие простыни (пеленки)) должны сохранять все свои технические, функциональные и качественные характеристики.

Для проверки качества поставляемого Заказчику Товара Заказчик при проведении выборочной проверки вправе изъять необходимое количество Товара у Поставщика для проверки своими силами или с участием привлеченных экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».