Технические требования

Выполнение работ по обеспечению в 2024 году застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве протезом голени модульным, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением

Наименование выполняемых работ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве протезом голени модульным, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерку и изготовление протеза нижней конечности, выдачу протеза.

Требования к качественным характеристикам и безопасности изделия

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должна вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Технические требования протеза нижней конечности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 9).

При исполнении государственного контракта также предоставляются сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия при их наличии.

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протеза нижней конечности должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектации Изделия

Протез должен комплектоваться всеми необходимыми комплектующими и сопутствующими изделиями на весь срок службы протеза, в том числе чехлами.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и составляет 24 месяцев (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком в настоящей документации. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации заказчика).

В течении этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Получателю одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту и срокам выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя). Работы по обеспечению Получателя изделием в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделия и выдачи готового изделия могут выполняться Исполнителем (Соисполнителем) по месту жительства (нахождения) Получателя в Оренбургской области.

Срок выполнения работ: с 01.01.2024 по 30.05.2024 года.

Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология приведена в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование объекта закупки в соответствии с КТРУ и КОД/ОКПД 2 | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением 8-07-14 | 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для пациентов 2-ой и 3-ей степени активности с одной пробной диагностической гильзой индивидуального изготовления из термопластичного материала. Постоянная силовая гильза протеза изготавливается из слоистого пластика на основе акриловых смол с усилением мест нагрузки угле – и стекловолоконным наполнением. Крепление протеза при помощи полимерного чехла с использованием замкового устройства для полимерных чехлов. Для дополнительной фиксации используется бандаж на коленный сустав (наколенник). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с гидравлической щиколоткой, с микропроцессорным управлением самоюстировки плантарфлексии и дорсифлексии, обеспечивает адаптацию к опорной поверхности и управлением скоростью перемещения. Функция замка гидравлической щиколотки активизируется в неподвижном положении. Карбоновые пластины мыска и пятки, разнесенные через шасси стопы работают независимо друг от друга и обеспечивают энергосбережение, размещены в кевларовый носок. Жесткость пластин подбирается из 8-ми, под конкретный вес и динамику пациента, максимальный вес пользователя не должен превышать 135 кг. Источник питания расположен в корпусе щиколотки. Беспроводное зарядное устройство от промышленной сети 220В. Пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP67, что обеспечивает полную защиту стопы от попадания пыли и допускает кратковременные погружения в воду на глубину до 1м. Стопа имеет съемную косметическую оболочку с анатомическим мыском стопы с отведенным большим пальцем. Режим стабилизации при остановке, увеличивающий гидравлическое сопротивление для устойчивости поддержки пользователя в состоянии равновесия, снижения его энергозатрат и нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Ходьба при различных скоростях в переменном темпе. Увеличение сопротивления дорсифлексии «подтормаживает» протез при спуске по наклонным опорным поверхностям, помогая сохранять устойчивость и управление протезом. | 2 |