Описание объекта закупки – (техническое задание)
поставка технических средств реабилитации -  ходунков на территории 
Свердловской области в 2023 году
Наименование товара, работ, услуг

Ходунки – вспомогательное средство, предназначенное для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Ходунки представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». 

Требования к качеству товара

Ходунки – вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемые обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

На ходунки должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие, ровное, без пузырей и отслаиваний. Покрытие должно быть устойчивым к дезинфицирующим растворам.

Наличие регистрационного удостоверения для ходунков – обязательное условие.

Требования к безопасности товара

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. 

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
На каждые ходунки должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

- максимальную массу пользователя;

- максимальную безопасную рабочую нагрузку (эта информация должна быть нанесена на вспомогательное оборудование);

- максимально допустимый угол между продольной осью ручки и направлением движения, если ручки допускают боковое регулирование;

- наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

- идентификационное наименование модели и/или номер;

- месяц и год изготовления;

- максимальное удлинение при регулировке высоты, нанесенное на регулируемые элементы;

- максимальную ширину ходунков;

- независимо от того предназначены ли ходунки для ходьбы в помещении или вне помещения.

На каждые ходунки должна прилагаться:

- инструкция по уходу и эксплуатации;

- инструкция по сборке, регулировке любого вида, складыванию и раскладыванию;

- предупреждения и рекомендации о мерах предосторожности, касающихся безопасных расстояний между подвижными и неподвижными частями.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации опор (ходунков) должен быть не менее 12 месяцев, но не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, срокам и условиям поставки
Срок поставки: до 15.12.2023.
Товар поставляется на территории Свердловской обл.

Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в пунктах выдачи.
	Номер вида ТСР (изделий)*
	Наименование изделия
	Технические характеристики / требования
	Количество (шт.)

	06-10-01
	Ходунки шагающие
	Ходунки – вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое пользователем. 

По соотношению высоты ходунков и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении.

Максимальная ширина ходунков, предназначенных для жилых помещений, - не более 650 мм.

Опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах.

Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать эффекта «присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка.

Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.
	334

	06-10-02
	Ходунки на колесах
	Ходунки – вспомогательные средства для ходьбы, оборудованные рукоятками и тремя или более ножками с двумя или более колесиками, которые обеспечивают поддержку во время ходьбы.

По соотношению высоты ходунков и роста пользователя может быть несколько типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Ходунки могут быть различных модификаций (двух, трех и четырехколесные).

Ходунки, имеющие более 2х колес, должны быть оборудованы тормозной системой.
	154

	Итого
	488


*Приказ от 13.02.2018 № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р.
