**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения инвалидов - телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом.

**1. Описание объекта закупки:**

 *Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара, код по ОКПД2 позиция по КТРУ  | Требования, предъявляемые к качеству, комплекту поставки, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара  | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | КТРУ 26.30.22.000-00000004 - Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходомОКПД2 26.30.22.000 | Тип корпуса классический (моноблок) - цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга.Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц Поддержка стандарта 4G/LTE интернет Wi-Fi точка доступа Должна быть возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка Голосовое управление Распознавание речи Русский синтезатор речи Клавиатура с алфавитом на русском языке Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник Наличие автофокуса, фотокамеры Наличие встроенной вспышки фотокамеры Датчик приближения Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) Виброзвонок Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) Зарядное устройство для заряда аккумулятора Диагональ дисплея должна быть не менее 4,8 дюймаКоличество ядер процессора должно быть не менее 4 Объем оперативной памяти должен быть не менее 2 ГбОбъем встроенной памяти должен быть не менее 16 ГбФотокамера должна быть не менее 8 МпиксФронтальная камера должна быть не менее 3 МпиксЁмкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 3000 mAhСенсорный экран IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | 80 |
| ИТОГО | 80 |

Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом - выдается инвалидам для восстановления способности к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими ре-гламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Устройства должны отвечать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельно-сти. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Феде-ральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

**Требования к маркировке, упаковке:** На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации

 **2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество — 80 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

 **3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "29" июля 2022 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара