Описание объекта закупки

на поставку технических средств  реабилитации – кресел – колясок активного типа

Наименование товара

Кресло-коляска – техническое средство реабилитации, обеспечивающее мобильность и опору тела для людей с ограничениями жизнедеятельности при перемещении, приводимое в движение пользователем или сопровождающим, обеспечивающим необходимые усилия для перемещения кресла-коляски.

Кресло-коляска активного типа представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код классификации: 12 22

Технические и функциональные характеристики

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Требования к качеству и безопасности кресел-колясок

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства)

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресла-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию, все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения на кресла-коляски.

Требование к маркировке, документации кресел-колясок

На кресло-коляску должны быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски; обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски; год изготовления; ограничения при езде; рекомендованная масса пользователя. На шинах колес кресла–коляски должна быть маркировка их размера (кроме литых).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Российской Федерации Свердловской области, по согласованию с застрахованным лицом: по месту жительства застрахованного лица, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

При передачи застрахованному лицу товара Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультативную помощь по правильному использованию креслом-коляской. Кресло-коляска передается застрахованному лицу в собранном виде.

Срок поставки: 15.12.2023

Количество: 3 шт.

| Наименование изделия | Техническое описание | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска активного типа | Кресло – коляска активного типа предназначена для самостоятельного передвижения пострадавшего с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях и вне помещений, включая преодоление различных препятствий, а также передвижения пользователя с помощью сопровождающего его лица. Рама карбоновая, складная. Ручное управление от обода колес со специальным эргономичным сечением и прорезиненным слоем для облегчения управления кресло-коляской. Оснащение и комплектация: - передние колеса 5 дюймов, мягкая резина, алюминиевые; - приводные колеса 24 дюйма с пневматическими шинами, быстросъемные; - спинка, регулируемая по углу наклона, высотой не менее 38см и не более 40см, складывается к трубкам сиденья; - обшивка спинки облегченная; - ручки для сопровождающего фиксированные, короткие; - боковые панели с длинными подлокотниками, с возможностью регулировки; - опора для стоп – сплошная карбоновая подножка; - ремни для поддержки голеней; - тормоз на уровне коленей пользователя с длинной ручкой; - подушка на сиденье толщина 5см; Ширина сиденья кресла-коляски – 42 см. Глубина сиденья – 42 см. Высота сиденья спереди – 46 см. Максимальная масса пользователя: до 120 кг. В комплект поставки входят руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| Кресло-коляска активного типа | Кресло – коляска активного типа предназначена для самостоятельного передвижения пострадавшего с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях и вне помещений, включая преодоление различных препятствий, а также передвижения пользователя с помощью сопровождающего его лица. Рама алюминиевая, складная. Ручное управление от обода колес из алюминия, высокое крепление. Оснащение и комплектация: - передние колеса 5 дюймов литая резина; - приводные колеса 24 дюйма с пневматическими шинами, с защитой от проколов; быстросъемные; - спинка, регулируемая по углу наклона, складывается к трубкам сиденья, высотой 38 см; - обшивка спинки адаптивная, из ремней на липучках, прошитая; - ручки для сопровождающего складные; - боковые панели загнутые, карбоновые; - опора для стоп – сплошная подножка, алюминиевая; - тормоз по типу «ножницы»; - подушка на сиденье толщина 5см; - антиопрокидыватель слева; - накладки защитные на раму; Ширина сиденья кресла-коляски – 40см. Глубина сиденья – 44 см. Максимальная масса пользователя: до 120 кг. В комплект поставки входят руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| Кресло-коляска активного типа | Кресло – коляска активного типа предназначена для самостоятельного передвижения пострадавшего с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях и вне помещений, включая преодоление различных препятствий, а также передвижения пользователя с помощью сопровождающего его лица. Рама алюминиевая, складная, с двойной усиленной крестовиной. Ручное управление от алюминиевого обода с прорезиненным покрытием. Оснащение и комплектация: - передние колеса 4 дюйма мягкая резина, алюминий; - приводные колеса 24 дюйма с гладкими шинами, неглубокий протектор; быстросъемные; - спинка прямая, с возможностью регулировки по высоте от 32,5-40см,; - обшивка спинки адаптивная, из ремней на липучках, прошитая; - ручки для сопровождающего фиксированные, короткие; - боковые панели фиксированные загнутые, карбоновые; - опора для стоп – сплошная подножка, алюминиевая, откидная наверх; - подушка на сиденье толщина 5см; - насос высокого давления, 14бар; - полозья на передние колеса; - тормоз на уровне коленей пользователя; Ширина сиденья кресла-коляски – 42 см. Глубина сиденья – 42 см. Высота сиденья спереди - 50см. Максимальная масса пользователя: до 140 кг. В комплект поставки входят руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон. | 1 |