- Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-10-01 | Ходунки шагающие | Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С. Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах. Конструкция наконечников ходунков должна обеспечивать легкость их замены (при необходимости) и не должна создавать «эффекта присоски» с поверхностью, по которой происходит движение ходунка. Наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя не менее шести типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении. Ходунки должны иметь функцию «шагание». Шаг возвратно-поступательного движения ходунка при его перемещении (возвратно-поступательном движении) составляет не менее 90% максимальной ширины ходунка. Ширина ходунка – не более 57 см Вес ходунка – не более 3кг. Грузоподъёмность – не менее 100кг. | 265 |
| 6-10-02 | Ходунки на колесах | Ходунок – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя. По соотношению высоты ходунка и роста пользователя не менее шести типоразмеров ходунков, благодаря механизму регулирования высоты. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Ходунки должны иметь функцию «шагание». Диаметр колес двухколёсных ходунков не менее 90 мм и не более 125 мм. Вес ходунка – не более 3кг. Грузоподъёмность – не менее 120кг. | 30 |
| 6-10-02 | Ходунки на колесах (дети) | Ходунки на 4-х колесах со страховочными ремнями предназначены для обучения ходьбе детей - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ходунки поставляются в 3-х типоразмерах (по заявке заказчика). Ходунки рассчитаны на рост пользователя от 70 до 100 см; от 100 до 130 см; от 130 до 150 см; Ходунки имеют: - складной корпус, - четыре колеса диаметром 12 см.со стойками, - храповый механизм на задних колесах исключающих обратное качение, - фиксация направления на передних колесах, - стабилизатор спины со страховочными ремнями. - поддерживающие трусики Ширину ходунков от 590 мм до 600 мм; от 630мм до 650 мм; от 650мм до 670 мм; Длину ходунков от 560 до 585 мм; от 660 до 740мм; от 810 до 870мм; Внутренняя ширина верхней части рамы от 345 до 350 мм; от 345 до 350 мм; от 385 до 390 мм; Высота рамы от пола регулируется от 405 до 505 мм; 515 до 680 мм; от 610 до 800 мм; Количество положений регулировки высоты рамы до 5, с шагом до 2,5 см; Максимальная грузоподъемность от 45 кг; от 63кг; от 90кг; Масса от 6,9 кг; от 7,8кг; от 8,74кг. | 1 |
| 6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки подлокотные на 4-х колесах предназначены для перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями. Ходунки имеют: - U образные подлокотные опоры; - регулировку подлокотников по высоте: минимальная высота подлокотников не более 100 см, максимальная высота не менее 120см; - четыре колеса диаметром не менее 10 см.; - не менее чем два стояночных тормоза; - сидение для отдыха, съемное; - длину в рабочем состоянии не более 80 см; - ширину в рабочем состоянии не более 64 см; - ширину между подлокотниками не более 36 см; - длина подлокотной опоры не менее 43 см; - расстояние между поручнями не менее 25 см; - ширину сидения не более 20 см; - высоту сидения не более 54см; - дополнительную опору с крючком для личных вещей, - вес ходунка не более 12 кг, - грузоподъемность не менее 100 кг. | 19 |
| 6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой на 4-х колесах предназначены для повышения уровня устойчивости при перемещении людей, особенно имеющих нарушение координации движения. Ходунки имеют: - складной корпус; - регулировку подмышечных стоек по высоте: минимальная высота подмышечных стоек не более 105 см, максимальная высота не менее 140 см; - регулировку подмышечных стоек по ширине: минимальная ширина подмышечных стоек не более 30 см, максимальная ширина не менее 75 см; - мягкие валики на подмышечных впадинах; - четыре колеса; - не менее чем два тормоза; - съемное сидение для отдыха шириной не более 55 см; - длину рамы не более 69 см; - ширину не более 55 см; - высоту не более 81 см; - вес ходунка не более 12 кг; - грузоподъемность не менее 100 кг. | 11 |
| 6-10-05 | Ходунки –роллаторы | Ходунки - на 4-х колесах с ручным тормозом предназначены для перемещения людей с ограниченными двигательными возможностями. Ходунки имеют: - не менее чем два ручных тормоза; - регулируемые по высоте ручки; - сидение для отдыха; - изогнутый мягкий упор для опоры спины; - четыре колеса; - высота сиденья не более 56см; - регулировку по высоте: минимальная высота ходунка не более 79 см, максимальная высота не менее 90 см; - вес ходунка не более 7.5 кг; - грузоподьемность не менее 100 кг. | 17 |
| 6-10-05 | Ходунки –роллаторы (дети) | Ходунки - на 4-х колесах с ручным тормозом должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушениями двигательных функций. Ходунки должны состоять из рамы ходунков, соединяющего механизма и четырёх колёс. Высота ходунков должны регулироваться за счёт телескопической конструкции ручек. Фиксация высоты ходунков должна осуществляться без дополнительных инструментов, при помощи винтов. Ходунки имеют: - опорные ручки, имеющие противоскользящее покрытие; - ручные тормоза задних колёс, расположенные на ручках ходунков с фиксацией стояночного положения; - четыре безкамерных колеса; - два нефиксированных передних колеса, легко вращающихся вокруг своей оси; - два фиксированных задних колеса, с возможностью вращения только в направлении движения; - не менее пяти регулировок по высоте, с шагом регулировки не более 2,5 см; - устройство складывания, обеспечивающее надежную фиксацию ходунка в рабочем положении; - ходунки регулируются по высоте: минимальная высота не более 60 см, максимальная высота не менее 69см; - ширину не более 58 см; - вес ходунка не более 5,5 кг. | 2 |
| Итого: |  |  | 345 |

Ходунки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-20, ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 "Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления ходунков должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки должны быть новыми (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц и не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки к месту использования по назначению. Транспортировка ходунков должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «20» ноября 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «01» декабря 2023 года.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.