Приложение №1

Техническое задание

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны изготавливаться также в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на изделия конкретных видов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения к месту нахождения получателей должны осуществляться в соответствии с:

- ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» или ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» или ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

При отправке товара в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Наименование | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель | 26.40.33.190-00000002 | Электронный стационарный видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) должен обеспечивать слабовидящим пользователям чтение плоскопечатного текста, просмотра мелких рисунков, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и т. п. посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах. | соответствие | 14 |
|  |  |  | РЕЖИМЫ: |  |
|  |  |  | Режимы отображения: |  |
|  |  |  | - цветной | наличие |  |
|  |  |  | - черно-белый | наличие |  |
|  |  |  | - черно-белый негативный (белые буквы на черном фоне) | наличие |  |
|  |  |  | - псевдоцветной (цветовые комбинации «текст/фон») | наличие |  |
|  |  |  | Режим регулировки изображения - плавный: |  |  |
|  |  |  | -регулировка увеличения изображения в пределах от 2 до 51 крат | соответствие |  |
|  |  |  | -регулировка яркости и контрастности изображения | наличие |  |
|  |  |  | ФУНКЦИИ: |  |
|  |  |  | Встроенная подсветка | наличие |  |
|  |  |  | Автофокусировка изображения | наличие |  |
|  |  |  | ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
|  |  |  | Подвижная подставка для чтения, размер, мм | Не менее 430мм |  |
|  |  |  | Свободная высота над поверхностью подставки для удобства письма,мм | Не менее 170 мм |  |
|  |  |  | Диагональ монитора, дюймы | Не менее 24 дюйма |  |
|  |  |  | Частота вертикальной развертки, Гц | Не менее 60Гц |  |
|  |  |  | Тип развертки - прогрессивная | наличие |  |
|  |  |  | Питание от сети переменного тока | 100-240Вт |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не менее 50Вт |  |
|  |  |  | Комплект поставки электронного стационарного видеоувеличителя: |  |
|  |  |  | -плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации | наличие |  |
|  |  |  | -паспорт изделия | наличие |  |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

Место поставки товара: Российская Федерация, Псковская область. Поставщик обязуется поставить Товар по согласованию с Заказчиком и Получателем Товара - по месту проживания Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Поставщика).

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и в соответствии со сроком, установленным календарным планом

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара до «15» сентября 2023 года включительно

Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее 29 сентября  2023 года.