**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Наименование объекта закупки: Поставка слуховых аппаратов костной проводимости.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара | Количество закупаемого товара(шт.) |
| 1 | Cлуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)  | Наличие:- способ обработки сигналов – цифровой,- способ настройки – цифровой,- принцип работы - костное проведение звука,- тип фиксации на голове пользователя - Бандажный фиксатор (мягкая головная лента),- cпециализированная конструкция процессора для разграничения направленности микрофонов для левостороннего или правостороннего слухопротезирования,- система адаптивного шумоподавление,- кнопка переключения программ, - система динамического подавления обратной связи;- кнопка переключения программ,- система динамического подавления обратной связи, - автоматическая система шумоподавления,- регулятор громкости,- Встроенная функция сбора и анализа данных об использовании процессора пациентом (время ношения, соотношение времени использования режимов и программ и т.д.) - Запирающийся батарейный отсек - комплектация: головной бандаж мягкий. | Максимальный ВУС 90 (пиковый ВУС 90 дБ УЗД) - не менее 124 дБ;Кол-во каналов цифровой обработки звука - не менее 15;Кол-во программ прослушивания не менее 4; Коэффициент гармоник - не более 3%;Уровень собственных шумов не более 26 дБ;Задержка обработки и передачи сигнала - не более 6 мс;Диапазон обрабатываемых частот - не более 260не менее 9500 Гц. | 2 |
|  |  |  |  | 2 |

***Срок службы Товара, установленный изготовителем - 4 (Четыре) года*** (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара Получателем или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Поставщик обязан проводить дополнительные настройки товара в течении всего срока действия государственного Контракта.**

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

 Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», [ГОСТ Р 51632-20](http://www.rags.ru/gosts/gost/58094/)21 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-простота пользования.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При выдаче Получателям слуховых аппаратов должна производиться настройка слуховых аппаратов. В связи с тем, что настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой, у Поставщика (соисполнителя) обязательно **наличие действующей лицензии** на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") или осуществление Поставщиком (соисполнителем) деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. №226н, зарегистрированным в Минюсте России 30.05.2016 г. №42332».

Каждый слуховой аппарат костной проводимости должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Хранение товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течении гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка товара, Поставщиком, либо уполномоченным представителем должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

При получении товара на гарантийный ремонт Поставщик обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение товара.

Поставщик обязан за свой счет обеспечить возможность приемки товара на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя в течение 3-х рабочих дней с момента получения сообщения о такой необходимости от Заказчика или Получателя.

Доставка товара до Получателя осуществляется по месту фактического проживания Получателя в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания гарантийного ремонта за счет средств Поставщика.

Поставщик либо уполномоченный представитель при предъявлении Получателем требования обязаны в 3-х дневный срок безвозмездно предоставить Получателю товар на период ремонта, обладающий такими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет по месту фактического проживания Получателя.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место поставки Товара:**

Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара в пределах границ Удмуртской Республики право выбора одного из способов получения Товара:

 -  по месту жительства (месту пребывания; фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт оплаты доставки Товара;

 -  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

 **Срок поставки товара до Получателя:**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 01 декабря 2022 года включительно.