Техническое задание 
на поставку кресел-колясок с ручным приводом

Наименование изделия/ КОЗ	Характеристики (описание)	Кол-во, штуки	
Кресло-коляска с
ручным приводом
комнатная (для
инвалидов и
детей-инвалидов)
	Кресло-коляска с ручным приводом
комнатная, оснащенная набором инструмента и
антиопрокидывающим устройством, имеет
следующие функциональные и технические
характеристики:
Кресло-коляска с ручным приводом 
предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.
Кресло-коляска с приводом от обода колеса.
Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена
из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации.
Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты
высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Поворотные колеса имеют литые полиуретановые
покрышки и имеют диаметр не менее 15 см и не более 20 см.
Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.
В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники,
работающие в паре со стальной втулкой.
Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см.
Приводные колеса имеют литые покрышки, 
легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами.
Спинка и сиденье изготовлены из
высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
Высота спинки не менее 42,5 см и
имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см.
Глубина сиденья регулируется в зависимости от
длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.
Подлокотники кресла-коляски откидываются назад.
Для манипулирования одной рукой узла фиксации
подлокотника, он не обладает возвратной пружиной.
Подлокотники могут регулироваться по высоте.
Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см.
Подножки легко демонтируются или просто
отводятся внутрь рамы без демонтажа.
Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°.
Кресло-коляска снабжена многофункциональным
адаптером, расположенным на приводном колесе и
обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:
- изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;
- изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;
- изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
Кресло-коляска укомплектована подушкой на
сиденье толщиной не менее 5 см.
Кресло-коляска укомплектована страховочным
устройством от опрокидывания.
Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг
включительно.
Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.
Кресла-коляски имеют ширины сиденья: 43 см +/- 1
см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и
поставляются в 4 типоразмерах.
Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.	100	
Кресло-коляска с
ручным приводом
прогулочная (для
инвалидов и
детей-инвалидов)
	Кресло-коляска с ручным приводом
прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством, имеет следующие функциональные и технические
характеристики:
Кресло-коляска с ручным приводом 
предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы.
Кресло-коляска с приводом от обода колеса.
Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена
из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации.
Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты
высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.
Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.
Поворотные колеса имеют надувные покрышки и
имеют диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.
В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники,
работающие в паре со стальной втулкой.
Диаметр приводных колес составляет не менее 57 см и не более 62 см.
Приводные колеса имеют надувные покрышки, 
легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами.
Спинка и сиденье изготовлены из
высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.
Высота спинки не менее 42,5 см и имеет
возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см.
Глубина сиденья регулируется в зависимости от
длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см.
Подлокотники кресла-коляски откидываются назад.
Для манипулирования одной рукой узла фиксации
подлокотника, он не обладает возвратной пружиной.
Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см.
Подножки легко демонтируются или просто
отводятся внутрь рамы без демонтажа.
Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°.
Кресло-коляска снабжена многофункциональным
адаптером, расположенным на приводном колесе и
обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:
- изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;
- изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°;
- изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.
Кресло-коляска укомплектована подушкой на
сиденье толщиной не менее 5 см.
Кресло-коляска укомплектована страховочным устройством от опрокидывания.
Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг
включительно.
Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг.
Кресла-коляски имеют ширины сиденья: 43 см +/- 1
см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и
поставляются в 4 типоразмерах.
Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.	136	
     Итого	236	

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в
положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Маркировка кресла-коляски должна содержать: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); артикул модификации кресла-коляски; серийный номер данного кресла-коляски, рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО
7176-16-2015. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».
Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.
Место поставки: Согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи,
организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г.  № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Срок поставки: по 15 декабря 2023 года включительно.
Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Российская Федерация для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.