Приложение № 1 – Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) Ходунки должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Технические характеристики: - ходунки складные детские; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - ходунки оснащены 4-мя колесами; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - поддерживающие трусики в комплекте; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - мягкие нескользящие ручки; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Наличие не менее 4-х типоразмеров - длина от не менее 520 мм до не более 900 мм. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - ширина не менее 560 мм. до не более 750 мм. (в зависимости от типоразмера) (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - ширина между ручками от не менее 340 мм. до не более 450 мм. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота от ручек до пола от не менее 380 мм. до не более 950 мм. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - грузоподъемность в зависимости от типоразмера от не менее 40 кг. до не более 120 кг.; (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - масса не более 10 кг. Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт. |
| 2 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) Ходунки многофункциональные модульные предназначены для детей-инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки поставляются для детей-инвалидов с различными антропометрическими данными в трех типоразмерах. Ходунки оснащены приспособлениями для фиксации различных частей тела в правильном положении. Все приспособления легко крепятся и снимаются. Все фиксаторы регулируются по нескольким параметрам для точной подгонки ходунков под анатомические особенности пользователя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - регулировки осуществляются и при нахождении пользователя в ходунках; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - рама выполнена из алюминиевых сплавов с полимерным покрытием и защитным лаком; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - рама регулируется по высоте; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрен мягкий фиксатор грудной клетки для поддержки туловища в требуемом положении; высота фиксатора, угол его крепления и объем регулируются; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - комплектация ходунков предусматривает подлокотники; для максимального соответствия потребностям пользователя подлокотники регулируются в пяти плоскостях: высота, ротация, угол, расстояние по отношению к телу и вперед-назад; подлокотники имеют возможность использоваться как вспомогательное средство для поддержания веса пользователя, в том числе с наклоном вперед, как вспомогательное средство для контроля положения туловища и головы для фиксации в требуемом положении; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - нескользящие рукоятки регулируются по высоте и глубине установки; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрен мягкий фиксатор таза (поддерживающие трусики) для обеспечения оптимального положения тела для обучения ходьбе; фиксатор качается в такт движения пользователя и позволяет перекладывать вес с одной ноги на другую; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрены фиксаторы бедер, которые регулируются по горизонтали и по вертикали, предотвращают скрещивание ног и вращение тела внутри ходунков, обеспечивая абдукцию и помогают держать вес на ногах; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрены фиксаторы голеностопов с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и по расстоянию между голеностопами; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрена регулировка нагрузки на ноги; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - в конструкции рамы предусмотрены четыре литых колеса с индивидуальными тормозами, имеющими несколько блокировок для обеспечения безопасности пользователя; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрена блокировка колеса, позволяющая ходункам передвигаться только прямо вперед или назад; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрена блокировка обратного хода, предотвращающая отъезд назад; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - предусмотрена специальная блокировка, позволяющая ходункам двигаться с требуемой нагрузкой; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) - рама ходунков складывается без использования инструмента, (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Технические характеристики: длина рамы от не менее 800 мм до не более 1000 мм. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - ширина рамы не менее 560 мм. до не более 750 мм. (в зависимости от типоразмера) (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) -высота верхней рамы от не менее 380 мм до 1000 мм. (в зависимости от типоразмера) (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) -высота фиксатора грудной клетки от не менее 480 мм до 1350 мм (в зависимости от типоразмера) (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - высота пользователя от пола до локтя от не менее 450 мм. до не более 1250 мм. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - примерный рост пользователя от не менее 70 см. до не более 195 см. (в зависимости от типоразмера); (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - грузоподъемность в зависимости от типоразмера от не менее 30 кг. до не более 100 кг.; (участник указывает в заявке конкретное значение характеристики) - масса от не менее 14 кг. до не более 19 кг. Срок службы не менее 2 лет (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт. |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки, ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы», ГОСТ Р 51261-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.