Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению гражданина протезом плеча с микропроцессорным управлением

Выполнение работ по обеспечению гражданина протезом плеча с микропроцессорным управлением.

Протез плеча с микропроцессорным управлением - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восстановления косметического и (или) функционального дефекта.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ                  Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования" протез – это наружное устройство, состоящее из отдельного элемента или сборки элементов, используемое для замещения полностью или частично отсутствующего или неполноценного сегмента верхней конечности.

Работы по обеспечению гражданина протезом верхней конечности предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протез должен соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов. ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Для наиболее полного удовлетворения потребностей Получателя, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, учитывая рекомендации медико-технического заключения, выполняемые работы должны включать в себя обеспечение протезом со следующими характеристиками:

| - № п/п | - Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02. 2018 г./ наименование по коду КТРУ, код КТРУ/ ОКПД2 | - Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением / - 32.50.22.121 - Протезы внешние | - Протез плеча с микропроцессорным управлением. Протез плеча с микропроцессорным управлением должен состоять из следующих основных частей: электрокисти, модуля локтя и культеприемной гильзы. Приемная гильза должна быть составная: внутренняя гильза из мягкого термопластичного материала по слепку с культи, наружная гильза из слоистого пластика на основе литьевых смол. В гильзе должны располагаться ЭМГ датчики, тяговая система управления модулем локтя. Кисть должна быть электромеханическая, с мотор – редуктором и кинематическим механизмом, размещенных в корпусах пальцев. Пассивная ротация лучезапястного шарнира – на 180 градусов. Модуль локтя должен иметь шарнирное соединение с плечом (серповидный шарнир) с регулируемой силой трения. Управление модулем локтя должно осуществляться с помощью тягового плечевого бандажа. Система управления должна быть двухканальная. Протез должен запомнить 8 различных жестов. Каждый жест может настраиваться индивидуально по желанию пользователя. Переключение и настройка жестов должны происходить через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. В качестве источника питания должен служить заряжаемый несъемный литий – ионный аккумулятор. Должна иметься возможность создания различных по форме и цвету вариантов модуля кисти по желанию пользователя. Применение косметической внешней оболочки не предусматривается. Ладонь и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками, возможна опция с токопроводящими напальчиками для работы с сенсорными экранами. | - 1 |
| - Итого: |  |  | - 1 |

Выполняемые работы по обеспечению гражданина протезом верхней конечности должны производиться с учетом анатомических дефектов верхней конечности, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Выполнение работ по обеспечению гражданина протезом верхней конечности должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием. Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протез должен быть прочным и выдерживать нагрузки при его применении пользователем.

Протез должен выдерживать ударные нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на жесткую поверхность.

Материалы приемной гильзы, контактирующей с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Материалы приемной гильзы не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протез должен быть устойчив к воздействию средств дезинфекции и санитарно – гигиенической обработки.

Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

При наличии в конструкции протеза металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Работы по обеспечению гражданина протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и, при необходимости, транспортировки к месту использования по назначению.

Протез должен быть ремонтопригодным в течение всего срока службы.

Срок службы протеза плеча с микропроцессорным управлением, в течение которого изделие сохраняет свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять не менее 3 лет.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем акта приема-передачи готового изделия и должен составлять для протеза плеча с микропроцессорным управлением   1 год.

Гарантийный ремонт протеза или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должны осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Место выполнения работ: Алтайский край, г. Барнаул, по месту нахождения пункта приема Получателей, организованного Исполнителем.

Пункт приема Получателей, организованный исполнителем, должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пункте приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения направления, выдаваемого Заказчиком, в месте выполнения работ, но не позднее 31.08.2024 года.