Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве протезом верхней конечности

| Наименование | Характеристики (описание) | Объем работ, штук |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением | Протез плеча с микропроцессорным управлением, с изготовлением приемной гильзы по слепку. Примерочная гильза должна быть изготовлена из термопласта. Постоянная гильза должна быть составная, изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол с вкладышем из высокотемпературного силикона или термопласта. Внутри приемной гильзы в проекции управляющих мышц должны быть расположены два ЭМГ датчика. Управление протезом должно происходить с помощью поверхностных ЭМГ датчиков, а схват кистью должен выполняется небольшим, но мощным электродвигателем. Управление протезом должно быть двухканальное. Кисть должна быть изготовлена из модулей пальцев, состоящих из мотор-редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца, привода пальца электромеханического. Ладонь и кончики пальцев кисти должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Модуль локтя должен иметь тяговую систему управления, интегрированный замок в локтевом шарнире и шарнирное соединение с модулем плеча (серповидный шарнир) с регулируемой силой трения. Шарнир должен выдерживать нагрузку до 230Н. Угол допустимого сгибания локтевого шарнира должен составлять от 15 град. до 145 град. В модуле локтя должны находиться система питания, состоящая из АКБ и платы управления питанием, модуля зарядки и включения. Крепление протеза должно быть подгоночное. Протез должен выполнять не менее 8-ми различных жестов. Переключение и настройка жестов должна происходить через мобильное приложение или командой от ЭМГ датчиков. В комплект должны входить перчатки. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого застрахованного лица, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 и должны быть разрешены к применению Минздравом России. Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке. Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов: деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности; функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность; косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение застрахованного лица пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его застрахованному лицу и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Сроки выполнения работ – не позднее 28 декабря 2022 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок, не превышающий 25 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ - по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.