Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры.

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры (опоры, ходунки) в количестве 485 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 330 869 рублей 35 копеек.

| Наименование товара | Функциональная характеристика товара | Цена за ед., руб., не более | Количе ство, шт. | Сумма, руб., не более | Срок гарантии (не менее месяцев) | Срок службы (не менее месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ходунки шагающие | Ходунки шагающие – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя; ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40С до минус 40С; рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки; ширина рукояток должна быть от 20 мм до 50 мм; опоры ходунков должны иметь наконечники такой конструкции, которая обеспечивает надежное их удержание на опорах; наконечники ходунков должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения; ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизму регулировки высоты в диапазоне от не менее чем 755 мм до не более 955 мм; устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения; регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов; поверхности всех деталей ходунков не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю; металлические детали ходунков должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или должны быть защищены покрытием от коррозии; материалы, из которых изготавливаются ходунки шагающие, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравом, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. | 2 001,48 | 340 | 680 503,20 | 12 | 24 |
| Ходунки на колесах | Ходунки на колесах –вспомогательное техническое средство с двумя или более колесами и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, управляемое обеими руками пользователя; Рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки; Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 град. С до минус 40 град. С; Ходунки должны быть оборудованы тормозами; Ширина рукояток должна быть в диапазоне от 20 мм. до 50 мм.; Ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизму регулировки высоты в диапазоне от не менее чем 780 до не более 930 мм; Устройство регулирования высоты должно имееть отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения; Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов; Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов; Материалы, из которых изготавливаются ходунки на колесах, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравом, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; ходунки на колесах и материалы, входящие в их состав не должны иметь раздражающего и сенсибилизирующего действия; не должны оказывать негативного санитарно-химического и токсикологическое воздействие. | 2 600,80 | 60 | 156 048,00 | 12 | 24 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье являются вспомогательным техническим средством с колесами для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, имеющее опору на предплечье в форме горизонтальной поддерживающей стойки или двух опор для предплечья; ходунки должны быть оборудованы колесами; ходунки должны быть оборудованы тормозами; ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм; рукоятки (ручки) ходунка должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки; ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 градусов С до минус 40 градусов С; ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизму регулировки высоты; устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения; регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов; металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или должны быть защищены покрытием от коррозии; Материалы, из которых изготавливаются ходунки с опорой на предплечье, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравом, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. | 5 892,86 | 40 | 235 714,40 | 12 | 24 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой должны быть различных типоразмеров, благодаря двойному механизму регулировки высоты рамы и подмышечников; основание изделия должно быть изготовлено из прочных металлических сплавов; устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения; регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов; металлические детали ходунков должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или должны быть защищены покрытием от коррозии; ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 град. С до минус 40 град. С; рама должна быть снабжена ручками; рукоятки (ручки) рамы ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводимостью, и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате); материалы, из которых изготавливаются ходунки с подмышечной опорой, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравом, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. | 5 480,05 | 30 | 164 401,50 | 12 | 24 |
| Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы являются вспомогательным средством для ходьбы, оборудованным колесами; ходунки должны иметь тормоза; ширина рукоятки должна быть не менее 20 мм и не более 50 мм; рукоятки (ручки) рамы ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью и иметь такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (должно отсутствовать скольжение рук при захвате); ходунки должны быть различных типоразмеров, благодаря механизму регулировки высоты в диапазоне от не менее чем от 800 мм до не более 925 мм; регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов; устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения; конструкция ходунков должна предполагать сиденье, перекладину – упор для спины; ходунки могут быть оборудованы корзиной; Материалы, из которых изготавливаются ходунки-роллаторы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравом, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. | 6 280,15 | 15 | 94 202,25 | 12 | 24 |
| ИТОГО: |  | 485 | 1 330 869,35 |  |  |

Средства опоры должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы, из которых изготавливаются средства опоры, должны соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» не должны оказывать негативного биологического воздействия; в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», средства опоры и материалы, входящие в их состав, не должны иметь раздражающего и сенсибилизирующего действия; средства опоры и материалы, входящие в их состав должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», с целью обеспечения безопасности их применения, не должны оказывать негативное санитарно-химическое и токсикологическое воздействие; средства опоры должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; средства опоры должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Место и условия поставки - предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, Верхне-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы, п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвинский, Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский, Октябрьский районы, г. Волгодонск, Волгодонский, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск-Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, и осуществиться до 10.09.2023 года.

Не позднее 25.01.2023 г. предоставить на склад Поставщика 100 % от общего количества Товара, указанного в Контракте (при этом должен быть предоставлен Товар каждого вида для возможности Заказчику провести выборочную проверку поставляемого Товара).