Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению аппаратов на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, позиция КТРУ (при наличии) | позиция КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики протезно-ортопедического изделия | Кол-во, (изд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-63 - Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением | нет | Состоит из: несущих гильз бедра, голени и ложемента стопы. Гильзы бедра и голени жестко соединены с шинами и коленными шарнирами. Позитивы изготовлены методом 3D-сканирования с последующей обработкой в программном обеспечении с применением технологии построения примерочных гильз и примерочных шин с шарнирами. Фиксирующие элементы аппаратов (несущие гильзы) изготавливаются по технологии композитных пластиков на основе эпоксидных смол холодного отверждения с учетом индивидуальных особенностей пациента. Верхняя треть гильзы бедра изготавливается из арамидного волокна, для упругости в положении сидя. Внешние поверхности несущих гильз покрыты защитным гидрофобным текстурным покрытием нанесенным методом иммерсионной печати. Смягчающий вкладной элемент (вкладная гильза) выполнена из съемного текстильного материала. Шины и несущие гильзы изготавливаются единым элементом по индивидуальному техпроцессу для обеспечения жесткости конструкции при высоких осевых и крутящих нагрузках. Коленный шарнир с микропроцессорным управлением, имеет электромагнитный замок со ступенчатой фиксацией положения под нагрузкой, управляемый акселерометром, установленным в гильзе голени. Голеностопные шарниры с пружинно-рессорными блоками, имеющими широкий спектр регулировок дорсифлексии и плантарофлексии имеют регулировку силы рекуперации энергии при перекате. Ложемент стопы аппаратов изготавливается из композитных пластиков с армирующим слоем арамида в дистальной части стопы (не менее 1\3 длинны стопы) для гибкости конструкции и физиологичности переката. Конструкция ложемента стопы должна позволять использовать стандартную обувь. Крепление аппаратов осуществляется при помощи контактных застёжек по типу «Велкро». Разрезы гильз и построение конструкции обеспечивает легкое одевание и фиксацию\коррекцию\компенсацию отдельных сегментов нижних конечностей во время ходьбы. Аппараты соответствуют требованиям ГОСТ: ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик» | 2 |

Гарантийный срок на изготовленное протезно-ортопедическое изделие 12 месяцев, с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем.

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий осуществлен контроль при примерке и обеспечению инвалидов указанным средством реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Отвечают требованиям ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг».

Аппараты на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением отвечают требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация аппаратов отвечают требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалида аппаратами на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов полностью или частично восстановлены опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок выполнения работ: Исполнитель обязан выполнить работы до 01.05.2024. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и их результат должен быть передан непосредственно получателю в указанный срок.

Место выполнения работ: по месту изготовления протезно-ортопедического изделия.

Место выдачи протезно-ортопедического изделия: по месту жительства получателя либо по согласованию с получателем по месту изготовления протезно-ортопедического изделия.

Объем выполняемых работ: 2 изделия.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 8-09-63 - Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.