Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

Поставка слуховых аппаратов

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-01 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 138 дБ и не более 142 дБ. Максимальное акустическое усиление: должно быть не менее 76 дБ и не более 81 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 130-4800 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - регулятор громкости - наличие, - переключатель программ - наличие, - аудиовход - наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка ВУЗД - наличие. | 3 |
| 2 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-02 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 134 дБ и не более 138 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 65 дБ и не более 76 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 200-4700 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - регулятор усиления – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка ВУЗД – наличие, - переключатель М-Т – наличие. | 12 |
| 3 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-03 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 123 дБ и не более 126 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 50 дБ и не более 55 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 150-6000 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - регулятор громкости – наличие, - регулировка ТНЧ – наличие, - регулировка АРУ – наличие. | 11 |
| 4 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-05 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 139 дБ и не более 142 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 79 дБ и не более 82 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 180-4850 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - количество каналов цифровой обработки звуков: не менее 4. - количество программ прослушивания: не менее 3. - регулятор громкости | 27 |
| 5 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 133 дБ и не более 142 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 65 дБ и не более 81 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 100-6000 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор в области низких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления. | 26 |
| 6 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | Максимальный ВУЗД90 должен быть не менее 125 дБ и не более 133 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 54 дБ и не более 71 дБ. Диапазон частот должен быть не менее 100-5960 ГЦ. Должны быть предусмотрены следующие настройки: - подавление обратной связи, - регулятор в области низких частот, - кнопка переключения программ, - система шумоподавления, - количество программ прослушивания: не менее 2. | 128 |
| Итого |  |  | 207 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (Раздел  4, пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.3, подпункт 5.5.4, подпункт 5.7.1).

Слуховые аппараты должны иметь регистрационное удостоверение, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение слуховых аппаратов должны соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (пункт 5.4, раздел 8).

При выдаче слуховых аппаратов, Поставщик обязан осуществить настройку слуховых аппаратов в стационарном пункте выдачи Товара на основании лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г. Чите Забайкальского края или осуществить настройку слуховых аппаратов с привлечением соисполнителей, имеющих лицензию на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г. Чите Забайкальского края.

Настройка слуховых аппаратов осуществляется Поставщиком в случае обращения Получателя за получением Товара в стационарный пункт выдачи, организованный Поставщиком, с согласия Получателя.

В случае обращения Получателей, Поставщик обязан осуществлять дополнительную индивидуальную настройку Товара, в период всего срока действия Контракта.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Инвалидам Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Инвалидам право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Инвалидом  акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Инвалидом условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Инвалидом в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида  по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется Получателям или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Получателям в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "20" декабря 2023 года.

До момента доставки Товара Получателям Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-01 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 3 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-02 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 12 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-03 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 11 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-05 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 27 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-06 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 26 |
| Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 26.60.14.120-00000004) Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение в классификаторе 17-01-07 | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Государственного Контракта. | 128 |
| ИТОГО: |  | 207 |

Поставка товара Получателям осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Получателям осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Справочно: В связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (Раздел  4, пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.3, подпункт 5.5.4, подпункт 5.7.1). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики закупаемых заказчиком слуховых аппаратов. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установил показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик слуховых аппаратов, имеющихся на рынке РФ и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.