Описание объекта закупки

Техническое задание

Техническое задание на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных в 2024году.

Кресло-коляска, техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014.

Срок службы кресла-коляски (для инвалидов и детей-инвалидов), установленный изготовителем  составляет _______месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н, определяется изготовителем согласно ___________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Качество, технические, функциональные характеристики для  кресел-колясок.

Кресла-коляски, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-3-2015 «Кресла-коляски. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO)  7176-5-2010 «Кресла-коляски. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-6-2005 «Кресла-коляски. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-7-2015 «Кресла-коляски. Измерение размеров сидения и колеса»;

-

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015) «Кресла-коляски. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-11-2015 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к  документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO)  7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Наличие и предоставление регистрационных удостоверений на данную продукцию, сертификатов соответствия обязательны, так как все кресла - коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ.

Безопасность кресел-колясок.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, должна сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресла-коляски в соответствии ГОСТами и схемой сертификации подвергались испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантия на кресло-коляску с (для инвалидов и детей-инвалидов)

устанавливается со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара, а именно не менее 24 месяцев.

Обеспечение гарантийного обязательства 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 24 месяцев.      Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида - 20 рабочих дней.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Наличие указания адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Комплектность, маркировка, упаковка, отгрузка  кресел-колясок.

Комплектность

В комплект кресла-коляски должен входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна  входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждом кресле-коляске должна находиться табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Место, условия, объемы и сроки (периоды) поставки.

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Ингушетия),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение
7 календарных дней  с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (для комнатной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | 25 |
| 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки (прогулочной к/к) и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. Кресло-коляска должна иметь следующие технические характеристики: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 440 мм; - высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм; - длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм; - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20°; - габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | 25 |

Срок службы кресел-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, (для инвалидов и детей-инвалидов), устанавливается изготовителем