Описание объекта закупки

техническое задание на проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению  протезно-ортопедического изделия - протеза предплечья с микропроцессорным управлением для обеспечения им инвалида в 2023 году

| № п/п | Наименование изделия, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением 32.50.22.121 | Протез должен быть предназначен для частичной компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья при сохранении подвижного локтевого сустава, в том числе при длинной культе. Протез должен состоять из двух основных частей: - модуля кисти; - гильзы культеприемной и внешней. Модуль кисти должен иметь 6 независимых степеней свободы – по одной на каждый палец и на активную ротацию большого пальца. Все пальцы должны быть оснащены электромеханическим управлением для управления движениями сгибание/разгибание. Протез может иметь пластиковый корпус кисти, окрашенный в выбранный цвет инвалидом для каждой пластиковой детали протеза отдельно: из базовой палитры цветов, тип поверхности пластиковых деталей протеза должен быть глянцевый или матовый. Ладонь и кончики пальцев должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладки. Могут быть оснащены токопроводящими напальчниками. Протез должен быть без косметической внешней оболочки. Управление протезом должно осуществляться за счет регистрации на поверхности кожи культи электромиографического сигнала посредством миодатчиков, зафиксированных во внутренней гильзе. Управление должно быть двухканальное. Внешняя гильза предплечья должна быть изготовлена по модели предплечья из угли- и стекловолоконых композитных материалов на основе акриловых смол. Гильза должна быть изготовлена индивидуально по гипсовому слепку культи пользователя из термолина. Удержание протеза на культе должно осуществляеться за счет специальных углублений на гильзе над локтевыми надмыщелками. В качестве источника энергии должен быть заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда. Наличие зарядки. | 1 |

Итого количество:  1  шт.

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами верхних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями

Гарантия качества результата работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и распространяется на все составляющие результата работ после подписания Акта приема-передачи изделия Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.