Приложение № 1 – Описание объекта закупки

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/ктру | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала. | Противопролежневый матрац полиуретановый. Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении инвалида в положении лежа. Матрац противопролежневый полиуретановый должен обеспечивать больному равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть выполнен из специального вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре и форме тела. На верхней стороне матраца должны быть выполнены фигурные насечки (квадратной формы), обеспечивающие надлежащую циркуляцию воздуха. Матрац должен состоять из трех формообразующих цельнолитых секций. Размер изделия не менее 1800 х 800 х 70 мм не более 2200 х 900 х 80 мм (указать конкретное значение каждого параметра). Допустимая нагрузка: не менее 120 кг (указать конкретное значение). Матрац должен комплектоваться съемным чехлом, выполненным из хлопчатобумажной ткани на трикотажной основе с замком типа «молния». Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки. В комплект поставки должны входить: - матрац противопролежневый; - съемный чехол; - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000006 | шт |
| 2 | 10-01-02 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац гелевый предназначен для больных с нарушением функций опорнодвигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект достигается за счет гелевых накладок находящиеся на поверхности матраца, гелевые накладки впаянные (не имеют вклеенных элементов) в формообразующие подушки, которые запоминают форму под действием давления тела: принимая вес тела. Размер изделия не менее 1800 х 800 х 70 мм не более 2200 х 900 х 80 мм. Допустимая нагрузка: не менее 120кг. В комплект поставки должны входить: -противопролежневый матрац; - съемный чехол; -паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000005 | шт |
| 3 | 10-01-03 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) Противопролежневые матрацы должны быть предназначены для профилактики и лечения пролежней у инвалидов, могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Матрацы должны обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Матрац из легкомоющегося гипоаллергенного материала. Переменное давление создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраца. Регулировка давления в зависимости от веса пациента. Эффект непрерывного массажа Простая и понятная система управления. Компрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кровати. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Размер матраца (в рабочем состоянии): длинна не менее 2000 мм. ширина не менее 900 мм. высота не менее 63 мм. Допустимая нагрузка на матрац, не менее 120 кг. Bec нетто: не более 4 кг. Рабочее давление 20 +/- 1 кПА. Работа непрерывная. Блок Питания переменный ток 220 В. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000004 | шт |
| 4 | 10-02-01 | Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневая подушка полиуретановая Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневая подушка должна быть формообразующая цельнолитая, изготовлена из вязко-эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы. Чехол противопролежневой подушки быстросъемный и позволяет проводить санитарную обработку. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 4 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000003 | шт |
| 5 | 10-02-02 | Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | Противопролежневая подушка гелевая Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки обеспечивают комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружают поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Противопролежневая подушка изготовлена из латекса, на поверхности подушки находится гелевая накладка. Чехол противопролежневой подушки быстросъемный и позволяет проводить санитарную обработку. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 4 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000002 | шт |
| 6 | 10-02-03 | Подушка противопролежневая надувная для сидения | Противопролежневая подушка воздушная. Противопролежневые подушки - предназначены для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневые подушки должны обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресла-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски или длительном сидении на одном месте. Наполнение внутреннего объема противопролежневой подушки – воздух. Габариты: длинна 40 см., ширина 40 см., высота не менее 6 см. Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. Срок службы не менее 3 лет. | 22.19.71.190/22.19.71.190-00000001 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Противопролежневые матрацы, подушки должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам», ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания», ГОСТ 30324.0.4-2002 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 4. Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам», ГОСТ IEC 60601-2-35-2022 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим».

Требования к маркировке и упаковке

На каждую упаковку должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи его получателям и составляет не менее 12 месяцев. Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.