Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание объекта закупки:**

**Кресло-стул с санитарным оснащением** – техническое средство реабилитации, предназначенное для использования гражданами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

**К поставке должны быть предложены:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02. 2018 г.** | **Код позиции КТРУ/ОКПД2** | **Кол-во, (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 23-01-04  Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | ОКПД2:  32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | 22 |

Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП, (далее - кресло-стул, товар, изделие) должен иметь подлокотники, подголовник, подножки.

Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные.

Кресло-стул должен быть на колесах. Колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. На задних колесах должны быть стояночные тормоза.

Должно быть представлено два типоразмера ширины сиденья:

- 1-й типоразмер: не менее 35 см и не более 37 см;

- 2-й типоразмер: не менее 39 см и не более 41 см.

**Общие требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и безопасности кресло-стульев с санитарным оснащением:**

Кресло – стул должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Эргономика кресло-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя.

В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» при наличии в конструкции кресла-стула металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-стула с санитарным оснащением, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-стула при нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-стул должен отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-стул и его части должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты 1 м, а также должны выдерживать циклические нагрузки, сохраняя внешний вид и работоспособность (п.п. 5.1.3.2-5.1.3.3 ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»).

Поверхность сиденья (обтяжка) должна иметь соответствующую форму и упругость для оптимального положения и распределения массы тела; не должна пропускать мочу, должна быть устойчива к ее воздействию и должна поддаваться санитарной обработке.

Все используемые в конструкции кресло-стула материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. При сидении пользователя кресло-стул должен соответствовать контурам тела.

Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Наружные поверхности кресло-стула должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь разборную конструкцию для удобства транспортировки. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Для возможности использования кресло-стула возле кровати, стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенических материалов.

В комплектацию кресло-стула с санитарным оснащением должны входить: кресло-стул и судно.

В комплект поставки должна входить инструкция для пользователя выполненная на русском языке.

Кресло-стул должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке.

Функциональные и качественные характеристики кресла-стула с санитарным оснащением должны обеспечивать пользователю возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет не менее 4 лет.

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня подписания получателем акта-приема передачи товара.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «31» июля 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «31» июля 2024 года включительно.