ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п./п. | код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Электронные ручные видеоувеличители предназначены для чтения плоскопечатного текста лицам с остротой зрения 0,03-0,1. Видеоувеличители имеют следующие технические параметры, функции и режимы: - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; - регулировку увеличения изображения включающую диапазон от 6 до 14 крат (диапазонное значение в соответствии с технической документацией производителя); - наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный, чёрно-белый естественной контрастности, чёрно-белый негатив естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом, синий на зеленом, зеленый на синем, белый на красном, черный на желтом, белый на синем, красный на зеленом, зеленый на красном); - видеоувеличитель должен обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея; - режим фиксации изображения на дисплее; - режим записи изображения в память на флэш-карту; - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте; - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; - включение, выключение видеоувеличителя, а также переключение режимов его работы должно подтверждаться звуковыми сигналами; - все органы управления видеоувеличителем по цвету и тактильным обозначениям должны отличаться друг от друга; - питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора; - время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 2 часов; - наличие светодиодного индикатора заряда батареи; - наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты; - габаритные размеры не более 160x80x40 (мм); - вес (без сетевого адаптера) не более 300 грамм. Комплект поставки содержит: - электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководство по эксплуатации; - флэш-карта не менее 2 Гб; - головной телефон; - сетевой адаптер; - чехол для хранения и переноски; - упаковочная коробка. | 140 |
| Итого: |  |  |  | 140 |

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 24 месяцев.

Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Участник в своей заявке должен указать организацию, осуществляющую гарантийное и сервисное обслуживание выданных изделий на территории Красноярского края.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «20» ноября 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «01» декабря 2023 года.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.