Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности в 2023 году для обеспечения инвалида, проживающего на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий | Объем работ (кол-во изготовленных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: полужесткая. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1. Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: энергосберегающая карбоновая, с регулировкой высоты каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | 1 |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания, 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая или отсутствует. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1. Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: карбоновая, выступает в качестве модуля стопы для плавания, изменив его назначение при помощи нажатия кнопки. Стопа адаптирована для плавания в ластах путем нажатия кнопки. Стопа защищена от пресной, соленой и хлорированной воды. Голеностопный сустав фиксируется подошвенным сгибанием 0° или 70°. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | 1 |
| ИТОГО |  |  |  | 2 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия,

техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателя с помощью протезов конечностей (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижней конечности – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по обеспечению Получателя протезами нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижней конечности для обеспечения инвалида предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению Получателя протезами нижней конечности выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижней конечности классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателя, из новых узлов протезов нижней конечности, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ  ISO 10993-5-2011, ГОСТ  ISO 10993-10-2011, ГОСТ  ISO 10993-12-2015 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Внутренняя форма приемных гильз  соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователя и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16 ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию

изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователю (п. 12.1 ГОСТ Р 53869-2021).

В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу  ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и(или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2  ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5,  имеет этикетку.. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 17 ноября 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижней конечности:

Российская Федерация, ___________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.