Описание объекта закупки

на поставку слуховых аппаратов (включая настройку) для обеспечения ими инвалидов в 2023 году

| Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 взрослые | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 7,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 8 3.Программ прослушивания – не менее 6 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 141 дБ 5. Максимальное усиление – не менее 81 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - адаптивная направленность - возможность подключения аудио-устройств - кнопка переключения программ - встроенный тиннитус-маскер - звуковая индикация переключения программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный 17-01-05 дети | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 5,4 кГц, 2. Количество каналов – не менее 8, 3. Программ прослушивания – не менее 2, 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 5. Максимальное усиление – не менее 70 дБ. 6. Педиатрическая формула настройки 7. Блокировка батарейного отсека от детей 8. Дополнительные параметры: - адаптивная система подавления обратной связи; - система подавления шума и выделения речи; - адаптивная направленность; - контроль обработки речи и других входящих аудиосигналов в режиме реального времени; - автоопределение телефона; - педиатрическая формула настройки; Звуковая индикация состояния аппарата (разрядка батареи, переключения программ); - телефонная катушка; - прямой аудиовыход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1шт. элемент питания -2 шт. | 24 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 6 3. Программ прослушивания – не менее 2 4. Максимальный ВУЗД 90 – не более 130дБ 5. Максимальное усиление – не более 70 дБ 6. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - возможность подключения аудио-устройств - регулятор громкости - цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC) - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата; - индукционная катушка - автоопределение телефонной трубки Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 20 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный 17-01-06 трим | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должны иметь: 1. Диапазон частот не более 0,1 кГц – не менее 6,0 кГц 2. Количество каналов – не менее 2 3. Программ прослушивания – не менее 3 4. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ 5. Максимальное усиление – не более 65 дБ 6. В наличии 2 триммера (конфигурация триммеров устанавливается при заказе аппарата на заводе-изготовителе). 7. Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление - аналоговый регулятор громкости - кнопка переключения программ - звуковая индикация при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 1 шт. элемент питания – 2 шт. | 25 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь: 1. Диапазон частот не уже 0,2 кГц–4,7 кГц 2. Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ. 3. Максимальное усиление – не менее 78 дБ. 4. Регулировки: - тембра низких частот (ТНЧ); - регулировка ВУЗД В наличии должны быть: регулятор громкости, телефонная катушка, аудиовход. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный вкладыш - 1 шт. элемент питания не мене 2 шт. | 8 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | 1. Диапазон частот не уже 0,1 – 7,0 кГц количество каналов не менее 8 программ прослушивания не менее 6 2. Максимальный ВУЗД 90 не менее 128 дБ 3. Максимальное усиление не более 70 дБ Дополнительные параметры: - адаптивное подавление обратной связи - адаптивное шумоподавление по 128 полосам - адаптивная направленность - возможность подключения аудио-устройств - возможность блокировки батарейного отсека (защита от детей) - регулировка частоты разделения каналов - раздельная регулировка усиления тихих, речевых и громких звуков - кнопка переключения программ - регулятор громкости с возможностью отключения - адаптивная автоматическая регулировка усиления - дневник регистрации данных о пользовании аппаратом - генератор сигналов для измерений In-Situ - встроенный тиннитус-маскер - мультитональная мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата - индукционная катушка - нанопокрытие корпуса и внутренних узлов | 6 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | 1.Слуховой аппарат должен иметь диапазон частот: минимальное значение 0,1 кГц, максимальное значение 7,0 кГц, наличие регулировки ТНЧ. 2. Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления, равной 90 дБ, слуховых аппаратов средней мощности – не более 125 дБ. 3. Максимальное усиление должно быть не более 55 дБ. 4.Слуховой аппарат должен поставляться в стандартной комплектации: стандартные вкладыши не менее 3-х типоразмеров: маленький, средний и большой – по 1шт. каждого вида, элемент питания не менее 2 шт. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт и настройку изделия во время гарантийного срока пользования. | 2 |

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными.

Слуховые аппараты должны отвечать требованиям безопасности для пользователя.  Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов не должны содержать токсичных компонентов, наружные поверхности должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

При поставке Поставщик должен произвести настройку слуховых аппаратов (самостоятельно или с помощью соисполнителя по договору) обучить инвалида правилам пользования слуховым аппаратом, обеспечить инструктаж и консультативную помощь. Настройка слухового аппарата производится при наличии у Поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии–оториноларингологии.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: Республика Адыгея                 г. Майкоп

Слуховые аппараты - изделия, подлежащие обязательной сертификации в связи, с чем предлагаемый к поставке товар должен иметь сертификаты и регистрационные удостоверения.

Требования к гарантийному сроку товара: гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24  месяца.

Требование к порядку поставки товара: Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «01» декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить в полном объеме на склад Поставщика, расположенный на территории Республики Адыгея предлагаемые слуховые аппараты для осуществления проверки соответствия  требованиям Заказчика к качеству, техническим и функциональных характеристикам, потребительским свойствам.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до начала доставки Товара Получателю.

Оказание услуг осуществляется в день обращения Получателя с Направлением Заказчика по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности в Республике Адыгея г. Майкоп Поставщика или Соисполнителя или по месту жительства Получателя с учетом состояния здоровья (степени тяжести его заболевания) на территории Республики Адыгея в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления списков Получателей от Заказчика к Поставщику, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком направленных списков Получателей услуг.