Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2023 году

Наименование товара

Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов).

Требования к качеству, безопасности товара

Кресло-коляски должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Складывающиеся и регулирующие механизмы ТСР должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции (п.п.4.8.28 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Наружные поверхности кресло-колясок должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Металлические части технического средства должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствие с п.6.4 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Конструкция кресло-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным (п.п. 4.5.4 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требование к маркировке, упаковке товара

На каждой кресло-коляске должна быть маркировка:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-обозначение типа (модели) кресло-коляски;

-дата изготовления (год, месяц).

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресло-коляски и (или) руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи средства должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам средства и подбора средства с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара до 31.08.2023г.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара инвалиду осуществляется силами и за счет Поставщика или силами инвалида с последующей компенсацией инвалиду понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта технического средства или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 106н от 05  марта 2021г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номера вида ТСР Классификации | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 43 см – 3 шт., 45 см – 8 шт., 50 см – 1 шт.; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - вид сиденья: с регулируемым углом наклона; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте с регулируемой опорой стопы; - задние колеса имеют цельнолитые покрышки. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - боковые опоры для тела; - поясничный валик; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень: - поясной ремень. | 12 |
| 2 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляска должна иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 45 см; - вид спинки: откидная; - вид сиденья: с регулируемым углом наклона; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте; - задние колеса имеют цельнолитые покрышки. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - держатели для ног; - поясной ремень. | 1 |
| 3 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 42 см – 2 шт.; 45 см – 2 шт., 48 см – 1 шт.; - вид спинки: с регулируемым углом наклона, откидная; - вид сиденья: жесткое; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте; - задние колеса имеют цельнолитые покрышки. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - боковые опоры для тела; - поясничный валик; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень: - поясной ремень. | 5 |
| 4 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 43 см; 47 см; - вид спинки: жесткая; - вид сиденья: жесткое; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте; - задние колеса имеют цельнолитые покрышки. Приспособления: - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - нагрудный ремень; - поясной ремень. | 2 |
| 5 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 48 см – 1 шт.; 46 см – 3 шт.; - вид спинки: откидная; - вид сиденья: жесткое; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулируюшаяся по высоте; - задние колеса имеют пневматические покрышки. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - боковые опоры для тела; - поясничный валик; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень. | 4 |
| 6 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 43 см – 3 шт., 45 см – 5 шт., 48 см – 3 шт., 50 см - 1 шт.; - вид спинки: с регулируемым углом наклона, откидная; - вид сиденья: с регулируемым углом наклона; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте с регулируемой опорой стопы; - задние колеса имеют пневматические покрышки. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - боковые опоры для тела; - поясничный валик; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень. | 12 |
| 7 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 40 см – 1 шт., 42 см – 1 шт., 44 см – 1 шт., 50 см – 1 шт.; - вид спинки: с регулируемым углом наклона; - вид сиденья: жесткое; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - задние колеса имеют пневматические покрышки. - подножка: регулирующаяся по высоте. Приспособления: - подголовник; - боковые опоры для головы; - боковые опоры для тела; - поясничный валик; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - нагрудный ремень; - ремень для пятки; - поясной ремень. | 4 |
| 8 | 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для инвалидов, детей-инвалидов, в т.ч. больных ДЦП, для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов, иметь возможность складываться (раскладываться) без применения инструментов. Кресло-коляски должны иметь основные технические характеристики: - ширина сиденья: 43 см – 2 шт.; 50 см - 1 шт.; - вид спинки: жесткая; - вид сиденья: жесткое; - вид подлокотника: регулируемые по высоте; - подножка: регулирующаяся по высоте с регулируемой опорой стопы; - задние колеса имеют пневматические покрышки. Приспособления: - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - поясной ремень; - нагрудный ремень. | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 43 |